# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：440101-2025-19224

#### 采购项目编号：SKZFCG20250073

#### 项目名称：2025年度广州计量院社会公用计量标准建设项目（第一批，第三批，第五批）

#### 采购人：广州计量检测技术研究院

#### 采购代理机构：广州穗科建设管理有限公司

## 第一章投标邀请

广州穗科建设管理有限公司受广州计量检测技术研究院的委托，采用公开招标方式组织采购2025年度广州计量院社会公用计量标准建设项目（第一批，第三批，第五批）。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：2025年度广州计量院社会公用计量标准建设项目（第一批，第三批，第五批）

采购计划编号：440101-2025-19224

采购项目编号：SKZFCG20250073

采购方式：公开招标

预算金额：3,853,575.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(2025年度广州计量院社会公用计量标准建设项目（第一批，第五批）):

采购包预算金额：2,400,435.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他计量标准器具 | 动态扭矩校准装置 | 1(套) | 详见第二章 | 是 |
| 1-2 | 其他计量标准器具 | 现场自动压力校验仪（液压版） | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-3 | 其他计量标准器具 | 非接触测速测距仪校准用标准装置 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-4 | 其他计量标准器具 | 过度包装体积测量系统 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-5 | 其他计量标准器具 | 柜式体积测量系统 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-6 | 其他计量标准器具 | 液压校验台 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-7 | 其他计量标准器具 | 动态扭矩传感器 | 1(套) | 详见第二章 | 是 |
| 1-8 | 其他计量标准器具 | 现场自动压力校验仪（微压版） | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-9 | 其他计量标准器具 | 内燃叉车 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-10 | 其他计量标准器具 | 前照灯检测仪用校准器 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-11 | 其他计量标准器具 | 测克计检定装置 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-12 | 其他计量标准器具 | 智能高精度综合校准仪 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-13 | 其他计量标准器具 | 微克砝码 | 1(套) | 详见第二章 | 是 |
| 1-14 | 其他计量标准器具 | 滤膜自动称量装置专用标准砝码 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-15 | 其他计量标准器具 | 角度编码器 | 1(套) | 详见第二章 | 是 |
| 1-16 | 其他计量标准器具 | 电动螺纹清理机 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-17 | 其他计量标准器具 | 气体质量流量计 | 1(套) | 详见第二章 | 是 |
| 1-18 | 其他计量标准器具 | 冲击标准物质 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-19 | 其他计量标准器具 | 砝码 | 7(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-20 | 其他计量标准器具 | 砝码 | 10(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-21 | 其他计量标准器具 | 双侧引伸计 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-22 | 其他计量标准器具 | F1等级砝码 | 3(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-23 | 其他计量标准器具 | 气压压力泵 | 5(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-24 | 其他计量标准器具 | 声级计 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-25 | 其他计量标准器具 | 色彩照度计 | 1(套) | 详见第二章 | 是 |
| 1-26 | 其他计量标准器具 | 电子天平 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-27 | 其他计量标准器具 | 烘干法水分测定仪检定用氯化钠纯度标准溶液 | 18(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-28 | 其他计量标准器具 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 4(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-29 | 其他计量标准器具 | 测厚卡规 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

采购包2(2025年度广州计量院社会公用计量标准建设项目（第三批）):

采购包预算金额：1,453,140.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 其他计量标准器具 | 三相智能电能表检定装置 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 2-2 | 其他计量标准器具 | 单相智能电能表检定装置 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 2-3 | 其他计量标准器具 | 模拟大功率交直流标准电阻器 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 2-4 | 其他计量标准器具 | 非车载充电机检定装置 | 4(套) | 详见第二章 | 否 |
| 2-5 | 其他计量标准器具 | 单相交流充电桩电能计量检定装置 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 2-6 | 其他计量标准器具 | 接地电阻测试仪 | 1(套) | 详见第二章 | 是 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（提供承诺函，格式自拟）

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：(采购包1）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 。（提供承诺函，格式自拟）(采购包2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供承诺函，格式自拟）

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：供应商必须具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺函，格式自拟）

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（2025年度广州计量院社会公用计量标准建设项目（第一批，第五批））：本采购包不专门面向中小企业进行采购。

采购包2（2025年度广州计量院社会公用计量标准建设项目（第三批））：本采购包不专门面向中小企业进行采购。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（2025年度广州计量院社会公用计量标准建设项目（第一批，第五批））：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。

3)供应商不存在被任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的情况。提供书面承诺声明函（格式自拟）。

采购包2（2025年度广州计量院社会公用计量标准建设项目（第三批））：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。

3)供应商不存在被任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的情况。提供书面承诺声明函（格式自拟）。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)。

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：广州计量检测技术研究院

地址：广州市黄埔区科学城尖塔山路19号

联系方式：020-89853721

#### 2.采购代理机构信息

名称：广州穗科建设管理有限公司

地址：广东省广州市天河区广州市天河区燕岭路89号燕侨大厦1307、1308房

联系方式：020-37260609

#### 3.项目联系方式

项目联系人：曾冠

电话：020-37260609

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广州穗科建设管理有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

一、总体要求

1.标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，投标供应商如有一项带“★”的条款未响应或负偏离，将按无效投标处理。

2.标有“▲”的条款为重要性要求，投标供应商如有“▲”的条款未响应或负偏离的将被严重扣分。

3.投标供应商必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

4.投标供应商应对采购需求中的设备性能和技术指标在响应详细内容中列出具体数值或做出具体响应。如果投标供应商只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评标结果。

5.投标供应商所投产品除采购文件中明确规定要求提供彩页或相应检测报告等证明材料以外，所有技术参数描述均以投标文件为准（投标文件内厂家提供的技术参数描述与投标供应商投标技术参数描述不一致时，以厂家提供的技术参数描述为准）。投标供应商须对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。

6.凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时必须出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

7.涉及到软件产品的，必须采购和使用正版软件，项目中涉及计算机办公产品的，必须预装正版操作系统软件。

8.投标供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

9.节能产品的优先采购和强制采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《节能产品政府采购品目清单》中所列产品及相关规定为准。如果所供产品涉及到政府强制采购节能，供应商必须在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。

10.环境标志产品的优先采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品为准。

11.本项目需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如采购需求中所涉及或引用的各项标准文件（文号）有停用或更新版本的，按最新要求执行。

12.本项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第（三）项的情形，故本项目不专门面向中小企业。符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

13.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

14.不允许中标供应商转包、分包项目内容。

15.小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位必须按照投标须知的内容提供相应的资料。

二、投标报价说明

1.投标报价包括：货物的设计、制造、包装、仓储、运输、保险、安装、随机零配件、标配工具、调试、验收、培训、质量保证期服务、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、安装现场配合、法定计量部门对货物的溯源（校准或检定）、货物送到采购人指定地点所需的搬运及吊装、办理银行保函及合同实施过程中不可预见费用等，投标供应商报价中漏报或少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，投标供应商中标后不得再向采购单位收取任何费用。

2.投标供应商必须对全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致该投标无效。如投标报价超出最高限价（采购预算），将导致投标无效。

三、需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

四、采购清单

1.采购包1（2025年度广州计量院社会公用计量标准建设项目（第一批，第五批））

| 序号 | 设备名称 | 采购数量 | 标识（◆核心产品、■允许进口） | 单价限价（万元） | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态扭矩校准装置 | 1 | ■ | 28.5 | 28.5 |
| 2 | 现场自动压力校验仪（液压版） | 1 | ◆ | 25.175 | 25.175 |
| 3 | 非接触测速测距仪校准用标准装置 | 1 |  | 24.7 | 24.7 |
| 4 | 过度包装体积测量系统 | 1 |  | 19.95 | 19.95 |
| 5 | 柜式体积测量系统 | 1 |  | 19 | 19 |
| 6 | 液压校验台 | 1 |  | 16.15 | 16.15 |
| 7 | 动态扭矩传感器 | 1 | ■ | 13.395 | 13.395 |
| 8 | 现场自动压力校验仪（微压版） | 1 |  | 11.875 | 11.875 |
| 9 | 内燃叉车 | 1 |  | 7.125 | 7.125 |
| 10 | 前照灯检测仪用校准器 | 1 |  | 6.65 | 6.65 |
| 11 | 测克计检定装置 | 1 |  | 3.99 | 3.99 |
| 12 | 智能高精度综合校准仪 | 1 |  | 3.8 | 3.8 |
| 13 | 微克砝码 | 1 | ■ | 3.325 | 3.325 |
| 14 | 滤膜自动称量装置专用标准砝码 | 1 |  | 2.85 | 2.85 |
| 15 | 角度编码器 | 1 | ■ | 2.85 | 2.85 |
| 16 | 电动螺纹清理机 | 1 |  | 2.66 | 2.66 |
| 17 | 气体质量流量计 | 1 | ■ | 2.375 | 2.375 |
| 18 | 冲击标准物质 | 1 |  | 2.28 | 2.28 |
| 19 | 砝码 | 7 |  | 1.493 | 10.451 |
| 20 | 砝码 | 10 |  | 2.375 | 23.75 |
| 21 | 双侧引伸计 | 1 |  | 1.14 | 1.14 |
| 22 | F1等级砝码 | 3 |  | 0.855 | 2.565 |
| 23 | 气压压力泵 | 5 |  | 0.665 | 3.325 |
| 24 | 声级计 | 1 |  | 0.475 | 0.475 |
| 25 | 色彩照度计 | 1 | ■ | 0.19 | 0.19 |
| 26 | 电子天平 | 1 |  | 0.152 | 0.152 |
| 27 | 烘干法水分测定仪检定用氯化钠纯度标准溶液 | 18 |  | 0.0665 | 1.197 |
| 28 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 4 |  | 0.03 | 0.12 |
| 29 | 测厚卡规 | 1 |  | 0.0285 | 0.0285 |

2.采购包2（2025年度广州计量院社会公用计量标准建设项目（第三批））

| 序号 | 设备名称 | 采购数量 | 标识（◆核心产品、■允许进口） | 单价限价 （万元） | 小计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相智能电能表检定装置 | 1 |  | 33.672 | 33.672 |
| 2 | 单相智能电能表检定装置 | 1 |  | 23.552 | 23.552 |
| 3 | 模拟大功率交直流标准电阻器 | 1 |  | 17.02 | 17.02 |
| 4 | 非车载充电机检定装置 | 4 | ◆ | 15.916 | 63.664 |
| 5 | 单相交流充电桩电能计量检定装置 | 1 |  | 7.176 | 7.176 |
| 6 | 接地电阻测试仪 | 1 | ■ | 0.23 | 0.23 |

采购包1（2025年度广州计量院社会公用计量标准建设项目（第一批，第五批））1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 1.本国产品在合同签订后4个月内完成交货；进口产品在在合同签订后6个月内完成交货。 如因不可抗力导致延期交货的，投标供应商需在交货期内提前2个月告知采购人，在取得采购人同意后可适当延期交货。 2.需供应商提供检定或校准证书的仪器设备，供货期为合同签订之日起至收货（含证书）并完成验收之日。 3.需安装后完成检定或校准的设备，供货期为合同签订之日起至收货（含证书）并完成验收之日，采购人在仪器设备到货后一周内需提供符合设备安装调试的场地条件。 4.需采购人自检（采购人支付费用）的设备，供货期为合同签订之日起至收货（含证书）并完成验收之日，采购人在仪器设备到货后完成自检工作并出具证书。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例60%,合同签署生效后采购人支付合同总价的60%给中标供应商作为合同预付款。 2期：支付比例20%,需达到全部货物价值的80%到货、完成安装、并达到外观验收标准，支付第二笔进度款。 3期：支付比例20%,全部合同货物到货完成并达到验收标准后，并试运行15天，无运行不良记录，经甲方经验收后支付至合同总价的100%；如运行过程中出现调试或维修整改的，整改后再试运行15天，无运行不良记录，经甲方验收后支付至合同的价的100%。甲方完成验收并开具验报告单后货物视为交付。 注：（1）按合同支付每笔款项前，中标供应商必须先向采购人提供与支付金额相符的有效“增值税专用”发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标供应商名称一致，采购人自收到发票后5个工作日内办理支付手续。（2）计量检定/校准费由中标供应商支付。中标供应商需上交：法定计量部门计量检定/校准（合格/符合采购人使用要求）证书原件（证书上的委托方：须有采购人单位全称）；（3）付款形式：采用银行汇付（含电汇）等形式。（4）本项目的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：（1）采购人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。（2）交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。（3）国内货物必须具备出厂合格证及原厂保修卡。进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。（4）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。（5）中标供应商将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。（6）货物验收所发生的检测费用由中标供应商负担。（7）设备到货并经中标供应商技术人员安装后，采购人有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验。（8）采购人组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标供应商履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人本地市场监督管理部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标供应商承担。（9）当出现不合格产品时，中标供应商要无条件更换合格产品。（10）中标供应商要提供经采购人认可的计量检定/校准实验室首次检定合格，出具相关检定或校准证书，首次检定或校准费由中标供应商负责。（11）安装完后，中标供应商须派专业人员检查安装质量。由采购人、中标供应商一起对安装完毕的产品进行验收，验收合格后签署验收单。（12）如招标文件技术参数有要求的，按要求执行。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 其他，（一）安装与调试：1.设备到达采购人指定地点，中标供应商在接到用户通知后，需安排有经验的专业技术人员到安装现场负责安装和调试，期间严格遵守采购人的有关规定。2.如果设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标供应商应及时安排换货，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由中标供应商承担。3.中标供应商必须按照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。4.中标供应商负责所投设备的安装调试，一切费用由中标供应商负责。5.中标供应商安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。 （二）培训：中标供应商需提供现场安装调试和培训，费用包含在投标总价内。安装验收期间，安排应用工程师在安装现场对使用人进行设备操作和日常维护的现场培训，包括设备原理、使用方法和维护方法等，直至用户能够正常使用。提供完整的培训计划和方案，列明培训人数和数量、达到的水平等，培训内容包括设备的基本原理、操作、日常维修、上机操作、简单故障的识别和排除等。 （三）质量保证期要求：1.质量保证期不少于1年，并提供终身维修服务。质量保证期内，所有服务及配件全部包含在报价中。“技术参数要求”中关于售后服务（质量保证期）另有要求的，以其中的要求为准。 2.质量保证期自采购人和中标供应商代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。质量保证期内中标供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，质量保证期后设备维修配件更换只收取成本费用。3.质量保证期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质量保证期重新计算。 4.在质量保证期内，如货物非因采购人的人为原因而出现的问题由中标供应商负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。 5.质量保证期内，中标供应商负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非中标供应商责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。 6.质量保证期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，中标供应商须无偿更换同一档次货物。 （四）交货要求：1.包装与运输：包装箱应用坚固的材料制造，适用长途运输、防潮、防雨、防冻、防锈、防震、防粗暴装卸，适于海陆空运和整体吊装，并注明起吊位置，起吊重量及重心位置。 2.包装箱及每一附件应由中标供应商注明货物名称、型号、件数、附件名等信息要素。 3.如中标供应商没有及时提供相关证件（如商检证明等），有可能影响验收进程，所导致的经济损失，由中标供应商自行承担。 （五）售后服务要求：对采购人的服务通知，中标供应商在接报后24小时内响应，48小时内到达现场，72小时内处理完毕。若在72小时内仍未能有效解决，中标供应商须提供同一档次的设备予采购人临时使用。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他计量标准器具 | 动态扭矩校准装置 | 套 | 1.00 | 285,000.00 | 285,000.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 | △ | 其他计量标准器具 | 现场自动压力校验仪（液压版） | 套 | 1.00 | 251,750.00 | 251,750.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 |  | 其他计量标准器具 | 非接触测速测距仪校准用标准装置 | 套 | 1.00 | 247,000.00 | 247,000.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 |  | 其他计量标准器具 | 过度包装体积测量系统 | 套 | 1.00 | 199,500.00 | 199,500.00 | 工业 | 详见附表四 |
| 5 |  | 其他计量标准器具 | 柜式体积测量系统 | 套 | 1.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 工业 | 详见附表五 |
| 6 |  | 其他计量标准器具 | 液压校验台 | 套 | 1.00 | 161,500.00 | 161,500.00 | 工业 | 详见附表六 |
| 7 |  | 其他计量标准器具 | 动态扭矩传感器 | 套 | 1.00 | 133,950.00 | 133,950.00 | 工业 | 详见附表七 |
| 8 |  | 其他计量标准器具 | 现场自动压力校验仪（微压版） | 套 | 1.00 | 118,750.00 | 118,750.00 | 工业 | 详见附表八 |
| 9 |  | 其他计量标准器具 | 内燃叉车 | 套 | 1.00 | 71,250.00 | 71,250.00 | 工业 | 详见附表九 |
| 10 |  | 其他计量标准器具 | 前照灯检测仪用校准器 | 套 | 1.00 | 66,500.00 | 66,500.00 | 工业 | 详见附表十 |
| 11 |  | 其他计量标准器具 | 测克计检定装置 | 套 | 1.00 | 39,900.00 | 39,900.00 | 工业 | 详见附表十一 |
| 12 |  | 其他计量标准器具 | 智能高精度综合校准仪 | 套 | 1.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 工业 | 详见附表十二 |
| 13 |  | 其他计量标准器具 | 微克砝码 | 套 | 1.00 | 33,250.00 | 33,250.00 | 工业 | 详见附表十三 |
| 14 |  | 其他计量标准器具 | 滤膜自动称量装置专用标准砝码 | 套 | 1.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 工业 | 详见附表十四 |
| 15 |  | 其他计量标准器具 | 角度编码器 | 套 | 1.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 工业 | 详见附表十五 |
| 16 |  | 其他计量标准器具 | 电动螺纹清理机 | 套 | 1.00 | 26,600.00 | 26,600.00 | 工业 | 详见附表十六 |
| 17 |  | 其他计量标准器具 | 气体质量流量计 | 套 | 1.00 | 23,750.00 | 23,750.00 | 工业 | 详见附表十七 |
| 18 |  | 其他计量标准器具 | 冲击标准物质 | 套 | 1.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 工业 | 详见附表十八 |
| 19 |  | 其他计量标准器具 | 砝码 | 套 | 7.00 | 14,930.00 | 104,510.00 | 工业 | 详见附表十九 |
| 20 |  | 其他计量标准器具 | 砝码 | 套 | 10.00 | 23,750.00 | 237,500.00 | 工业 | 详见附表二十 |
| 21 |  | 其他计量标准器具 | 双侧引伸计 | 套 | 1.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | 工业 | 详见附表二十一 |
| 22 |  | 其他计量标准器具 | F1等级砝码 | 套 | 3.00 | 8,550.00 | 25,650.00 | 工业 | 详见附表二十二 |
| 23 |  | 其他计量标准器具 | 气压压力泵 | 套 | 5.00 | 6,650.00 | 33,250.00 | 工业 | 详见附表二十三 |
| 24 |  | 其他计量标准器具 | 声级计 | 套 | 1.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 工业 | 详见附表二十四 |
| 25 |  | 其他计量标准器具 | 色彩照度计 | 套 | 1.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 工业 | 详见附表二十五 |
| 26 |  | 其他计量标准器具 | 电子天平 | 套 | 1.00 | 1,520.00 | 1,520.00 | 工业 | 详见附表二十六 |
| 27 |  | 其他计量标准器具 | 烘干法水分测定仪检定用氯化钠纯度标准溶液 | 套 | 18.00 | 665.00 | 11,970.00 | 工业 | 详见附表二十七 |
| 28 |  | 其他计量标准器具 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 套 | 4.00 | 300.00 | 1,200.00 | 工业 | 详见附表二十八 |
| 29 |  | 其他计量标准器具 | 测厚卡规 | 套 | 1.00 | 285.00 | 285.00 | 工业 | 详见附表二十九 |

附表一：动态扭矩校准装置进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）、动态扭矩校准装置 1、设备预期用途： 用于实验室和现场电动、气动扭矩扳子动态扭矩力值的量值传递和溯源。 2、设备功能、配置及设备技术要求： 参数; 1; 2. 种类; 动态扭矩传感器; 动态扭矩传感器. ★类型; 旋转式; 旋转式. ▲扭矩测量范围; (0～75)Nm; (0～180)Nm. ★扭矩准确度; ±1.0%; ±1.0%. ★角度测量范围; (0～360)°; (0～360)°. ★角度准确度; ±1.0°; ±1.0°. 配套配件; 软连接螺栓模拟器×2 硬连接螺栓模拟器×2; 软连接螺栓模拟器×1 硬连接螺栓模拟器×1. 数量; 1; 1. 3、验收标准： 中标供应商需将设备送至采购人认可的法定计量检定机构检定/校准，并出具相关证书。动态扭矩校准装置需符合JJG 797-2013 扭矩扳子检定仪中1.0级（示值相对误差/重复性均不超±1.0%）和JJG 97-2001测角仪检定规程（角度示值误差/重复性均不超±1.0°）的要求，首次计量费由中标供应商负责。 4、标配须含内容： 含数据采集仪（显示仪表）1台，数据连接线1条，出厂合格证和包装箱。 5、售后服务要求： 质量保证期不少于一年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标供应商无条件免费更换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二：现场自动压力校验仪（液压版）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲ | 1 | （二）、现场自动压力校验仪（液压版） 1、设备预期用途： 用于开展100 MPa压力下的变送器、数字压力计、压力表的不定点校准测试、补扩展检定范围。满足工业现场及实验室校准或测试压力表、压力变送器的要求 2、设备功能、配置： 数量：1套 拥有主机一台，压力模块三个，拥有快速输出高精度和高稳定性的液体压力；可测量压力、电流电压、压力开关、提供DC24V电源的能力。 3、设备技术要求： ▲3.1 压力部分：模块一：压力控制范围：(0～35)MPa，准确度等级：0.02级。模块二：压力控制范围：(0～70)MPa，准确度等级：0.02级。模块三：压力控制范围：(0～100)MPa，准确度等级：0.02级。 ▲3.2电测部分：电流测量范围:(-55～55)mA、电压测量范围:(-30～30)V；电量测量最大允许误差: ±（0.018%RD+0.005%FS） 3.3 平均控制响应时间：≤120 秒；稳定时间：≥120 秒； 3.4 具有压力控制和微调功能，带背光液晶显示； 3.5 使用环境温度：5℃～+35℃ ； 3.6 内置HART手操器HART通讯，可以实现HART型仪表基本信息的管理、量程的迁移、零点和满度校准等功能设备的校准和维护工作。 4、验收标准： 中标供应商需将设备送至采购人认可的法定计量检定机构检定/校准，并出具相关证书。压力部分经法定计量检定机构依据JJG875-2019《数字压力计国家检定规程》出具0.02级检定合格证书；电测部分满足JJF 1587-2016《数字多用表校准规范》，经法定计量检定机构出具校准证书。首次检定/校准费用由中标供应商负责。 5、标配须含内容： 具备主机一台模块（包含压力模块三个），转接头一套、高压软管一根。出厂合格证和包装袋。 6、售后服务要求： 质量保证期不少于一年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标供应商无条件免费更换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表三：非接触测速测距仪校准用标准装置

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （三）、非接触式测速测距仪校准用标准装置 1、设备预期用途： 用于汽车速度计、测速测距仪、轮速传感器、自行车刹车测试仪等仪器速度和距离参数的校准。 2、设备功能及配置： 数量：1套 设备作为一个标准源，应具有能提供标准的转速、速度和距离的功能。 ▲3、设备技术要求： 3.1 速度模拟范围：不小于(5～200)km/h，最大允许误差MPE： ±0.05%。 3.2 距离模拟范围：不小于(0～30000)m，最大允许误差MPE： ±0.05%，距离分辨力：不大于0.2mm。 3.3 轮毂直径：不低于700 mm，轮毂轴向宽度：不低于100 mm。 4、验收标准： 中标供应商需将设备送至采购人认可的法定计量检定机构检定/校准，并出具相关证书。其结果应符合JJF1486-2014《非接触式汽车速度计校准装置校准规范》中的要求，还应符合上述3.1款、3.2款、3.3款的要求，首次计量所需费用由中标供应商负责。 5、标配须含内容： 含主机1台、大理石基座1台、触屏控制器1台以及出厂合格证以及使用说明书一份。 6、售后服务要求： 设备由中标供应商联系生产厂家提供使用培训服务。设备质量保证期一年，质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标供应商无条件免费更换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表四：过度包装体积测量系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （四）、过度包装体积测量系统 1、设备预期用途： 食品和化妆品过度包装检验。 2、设备功能及配置： 数量：1套 可通过机械臂控制实现食品和化妆品销售包装的体积自动测量，也可以手动模式人工手持测量。 3、设备技术要求： ▲3.1 光源类型：蓝激光。 ▲3.2 尺寸扫描最大允许误差：±0.02 mm。 ▲3.3 体积测量最大允许误差：±3%（标准块）。 ▲3.4 测量尺寸范围： 自动模式：10 mm×10 mm×10 mm～600 mm×600 mm×600 mm； 手动模式：10 mm×10 mm×10 mm～2000 mm×2000 mm×2000 mm。 ▲3.5 测量效率：2～8分钟一个样品。 ▲3.6 配备一套4轴机械臂，操作人员只需要将待测样品放入测试转盘中即可离开，中途无需人工干预。 ▲3.7 设备支持手动和自动两种模式，手动模式下，测量设备可以取下来由人工进行操作。 3.8 工作环境：温度：0～40℃，相对湿度：10%～90%。 ▲3.9 样品处理要求：透明物体喷显影剂后测量；反光、黑色物体可直接扫描。 3.10 软件功能： 3.10.1 支持体积数据库、原始记录录入功能及快速查询计算。 ▲3.10.2 输入样品必要空间系数k值等基础信息后，软件可自动计算空隙率，并自动判定结果是否符合GB 23350-2021要求，可通过软件快速计算模型外包装体积。 3.10.3 软件自带标准报告模板，用户可将外包装的长、宽、高，模型原始图片导入报告中，支持同批次样品整体导出数据生成报告，可直接输出PDF、CSV、EXCEL等多种表格。 ▲3.10.4 满足对多个测量对象进行分别处理，并可实现对任意对象的单独显示及编辑；对单一对象多个测量面，可自动统计整体的测量体积。 ▲3.10.5 无需第三方软件可完成对样品的填充、抽壳、桥接、分析计算、局部区域测量等功能。 ▲3.11 设备软件须为过度包装专用转件（非通用三维扫描软件），由制造厂家自主开发，取得软件著作权证书，不接受第三方软件。 ▲3.12 系统配备AI智能语音识别系统，可以方便地进行语音互动操作。 4、验收标准： 中标供应商需将设备送至采购人认可的法定计量检定机构检定/校准，并出具相关证书。其结果需符合JJF 1951-2021或相关计量技术规范，体积校准结果符合3.3要求；首次校准费由中标供应商负责。 5、标配须含内容： 自动测量装置及运动机构1套、校准板1个、工作平台1个、反差增强剂2箱、标识点2000个、4轴机械臂1个、手提箱1个、数字加密狗1个、软件1套、工作站1套（处理器核心数 ≥ 12核，线程数 ≥ 20线程，主频≥3.6GHz、8G内存或以上、500G或以上硬盘1个，独立显卡）。 6、售后服务要求： 质量保证期不少于一年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标供应商无条件免费更换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表五：柜式体积测量系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （五）、柜式体积测量系统 1、设备预期用途： 对农产品、食品、化妆品等包装样品进行体积测量。 2、设备功能及配置： 数量：1套 利用3D成像原理，实现农产品、食品、化妆品销售包装的体积测量(包括规则和不规则形状)，自动实现多次测量数据的拼接，系统自带软件可对多个测量对象进行分别处理。 3、设备技术要求： ▲3.1 可对物体面积、体积、距离、整体面积、任意选择区域面积等进行快速测量，一键自动计算物体体积。 ▲3.2 设备须为密闭箱式结构，无需手持被测样品进行操作，360度全自动测量。 ▲3.3 体积测量最大允许误差：±3%。 ▲3.4 测量尺寸范围：10 mm×10 mm×10 mm～330 mm×300 mm×250 mm。 ▲3.5 可实现对物体的表面纹理直接采集数据，除透明、黑色、反光物体外无需借助耗材对表面进行处理。 ▲3.6 一次性可测量测量出多个小样品，以及适合测量大型异形曲面的物件，5分钟内可批量一键处理及计算样品体积数据。 ▲3.7 设备配套使用软件为自主独立开发，并取得软件著作权，自动实现对多次测量数据的高精度拼接，整个过程一键式完成，无需人工干预，无需第三方软件可完成对样品的填充、抽壳、桥接、分析计算、局部区域测量等功能；可对多个测量对象进行分别处理，并可实现对任意对象的单独显示及编辑；对单一对象多个测量面，可自动统计整体的测量体积。 ▲3.8 对多个测量对象，可自动输出样品面积统计计算结果，并实现和外接系统的无缝连接。 3.9 可外接打印机实现测量报告的打印输出，对任一测量对象，可1：1等比例打印测量对象，且打印报告可编辑，支持一批样品批次导出数据报告。 3.10 支持体积数据库、原始记录录入功能及快速查询计算。 ▲3.11 输入样品必要空间系数k值等基础信息后，软件可自动计算空隙率，并自动判定结果是否符合相关标准要求，可通过软件快速计算模型外包装体积。 3.12 软件自带标准报告模板，用户可将外包装长宽高，模型原始图片导入报告中，支持同批次样品整体导出数据生成报告，可直接输出PDF、CSV、EXCEL等多种表格。 3.13 可外接条形码阅读器，实现对样品条码的快速扫描输入。 4、验收标准： 中标供应商需将设备送至采购人认可的法定计量检定机构检定/校准，并出具相关证书。其结果需符合JJF 1951-2021或相关计量技术规范，出具相关校准证书，体积校准结果符合3.3要求；首次校准费由中标供应商负责。 5、标配须含内容： 设备主机1台、控制软件系统1套、标识点1万个、反差增强剂1箱、数字加密狗1个、校准板1个、条码阅读器1个、 工作站1套（处理器核心数 ≥ 12核，线程数 ≥ 20线程，主频≥3.6GHz、内存8 G或以上、500G或以上硬盘）。 6、售后服务要求： 质量保证期不少于一年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标供应商无条件免费更换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表六：液压校验台

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （六）、液压校验台 1、设备预期用途： 用于开展100 MPa压力下的变送器、数字压力计、压力表的不定点校准测试、补扩展检定范围。满足实验室校准或测试压力表、压力变送器等。 2、设备功能、配置： 数量：1套 拥有主机一台，模块四个，拥有快速输出高精度和高稳定性的液体压力。 3、设备技术要求： ▲3.1 压力部分：模块一：压力控制范围：(0～100)MPa，准确度等级：0.02级。模块二：压力控制范围：(0～70)MPa，准确度等级：0.02级。模块三：压力控制范围：(0～25)MPa，准确度等级：0.02级。模块四：压力控制范围：(0～10)MPa，准确度等级：0.02级。 ▲3.2 电测部分：电流测量范围：(-30～30)mA、电压测量范围：(-30～30)V；电量测量最大允许误差： ±（0.01%RD+0.005%FS）； 3.3 平均控制响应时间：≤120 秒；稳定时间：≥120 秒； 3.4 带背光液晶显示； 3.5 使用环境温度：5℃～+35℃ ； 4、验收标准： 中标供应商需将设备送至采购人认可的法定计量检定机构检定/校准，并出具相关证书。压力部分经法定计量检定机构依据JJG875-2019《数字压力计国家检定规程》出具0.02级检定合格证书；电测部分满足JJF 1587-2016《数字多用表校准规范》，经法定计量检定机构出具校准证书。首次检定/校准费用由中标供应商负责。 5、标配须含内容： 具备主机一台模块（包含压力模块四个），常用转接头一套、减压阀专用转接头三个、高压管两条、检定台一个。出厂合格证和包装箱。 6、售后服务要求： 质量保证期不少于一年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标供应商无条件免费更换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表七：动态扭矩传感器进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （七）、动态扭矩传感器 1、设备预期用途： 用于实验室和现场电动、气动扭矩扳子动态扭矩力值的量值传递和溯源。 2、设备功能、配置及设备技术要求： 种类; 动态扭矩传感器. ★类型; 旋转式. ▲扭矩测量范围; (0～5000)Nm. ★扭矩准确度; ±1.0%. ★角度测量范围; (0～360)°. ★角度准确度; ±1.0°. 数量; 1. 3、验收标准： 中标供应商需将设备送至采购人认可的法定计量检定机构检定/校准，并出具相关证书。其结果需符合JJG 797-2013 扭矩扳子检定仪中1.0级（示值相对误差/重复性均不超±1.0%）和JJG 97-2001测角仪检定规程（角度示值误差/重复性均不超±1.0°）的要求，首次计量费由中标供应商负责。 4、标配须含内容： 出厂合格证和包装箱。 5、售后服务要求： 质量保证期不少于一年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标供应商无条件免费更换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表八：现场自动压力校验仪（微压版）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （八）、现场自动压力校验仪（微压版） 1、设备预期用途： 用于现场微差压类仪表的检定校准，提高现场微压检定的最大允许误差至±0.5Pa，可以检测微压的变送器、数字压力计等、扩展范围。满足现场及实验室校准或测试压力变送器数字压力计的要求 2、设备功能及配置： 数量：1套 拥有主机一台，压力模块四个，拥有快速输出高精度和高稳定性的液体压力；可测量压力、电流电压、压力开关、提供DC24V电源的能力。 3、设备技术要求： ▲3.1 压力部分：模块一：压力控制范围： (-20～20)kPa，准确度等级：0.02级。模块二：压力控制范围： (-2500～2500)Pa，准确度等级：0.02级。模块三：压力控制范围：(-1250～1250)Pa，准确度等级：0.05级。模块四：压力控制范围：(-250～250)Pa，准确度等级：0.05级。 ▲3.2 电测部分：电流测量范围： (-55～55)mA、电压测量范围:(-30～30)V；电量测量最大允许误差: ±（0.018%RD+0.005%FS）； 3.3 平均控制响应时间：≤120 秒；稳定时间：≥120 秒； 3.4 便携式混合压力控制器，既可使用内置造压杆手动预压，也可实现全自动控压，压力控制范围：-95 kPa～2 MPa；设定特定压力值，加压后可自动稳压； 3.5 使用环境温度：5℃～+35℃ ； 3.6 具有高分辨率触摸屏，可查看数据记录。； 4、验收标准： 中标供应商需将设备送至采购人认可的法定计量检定机构检定/校准，并出具相关证书。压力部分经法定计量检定机构依据JJG875-2019《数字压力计国家检定规程》出具0.02/0.05级检定合格证书；电测部分满足JJF 1587-2016《数字多用表校准规范》，经法定计量检定机构出具校准证书，首次检定/校准费用由中标供应商负责。 5、标配须含内容： 具备主机一台模块（包含压力模块四个）、转接头一套、隔离器一套。出厂合格证和包装箱。 6、售后服务要求： 质量保证期不少于一年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标供应商无条件免费更换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表九：内燃叉车

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | (九)、内燃叉车（3t） 1、设备预期用途： 用于户外环境下满足大砝码起重的检测需求。 2、设备功能及配置： 数量：1台 配置要求： 1 配备实心轮胎 2.配备悬浮座椅 3.具有卡斯特平移器。 ▲3、设备技术要求： 1; 动力形式; 柴油. 2; 操作形式; 座驾式. 3; 起升重量; (kg); 不小于3500. 4; 总长（至货叉垂直面长度）; (mm); 不大于3868. 5; 总宽; (mm); 不大于1250. 6; 总高; (mm); 不大于2150. 7; 总重; (kg); 不大于4650. 8; 轴距; (mm); 不大于1750. 9; 最小离地间隙; (mm); 不小于135. 10; 最小转弯半径（内/外）; (mm); 不大于80/2400. 11; 最大行驶速度（满载/空载）; km/h; 不小于19/19. 12; 最大爬坡度（满载/空载）; %; 不小于23/25. 13; 最大起升速度（满载/空载）; mm/s; 不小于380/400. 14; 额定功率; kW; 不小于36.5. 15; 最大扭矩; Nm; 不小于190. 16; 排放标准; 国4. 17; 变速箱; 自动挡. 18; 货叉尺寸（长度×宽度×厚度）; (mm); 约1070×125×50. 19; 货叉调节范围; (mm); 205～1060. 20; 额定载荷中心距; (mm); 约500. 21; 最大起升高度; (mm); 不小于3000. 22; 自由起升高度; (mm); 约160. 23; 门架最大高度（起升时）; (mm); 不小于4000. 24; 门架最小高度; (mm); 不大于2120. 25; 门架前后倾角（前/后）; （°）; 约6/12. 4、验收标准： 符合技术指标要求，并经采购人认可的法定检验机构检验合格。 5、标配须含内容： 随车工具包、雨棚、驾驶舱内风扇、出厂合格证和包装箱。 6、售后服务要求： 质量保证期：整车保修不少于一年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标供应商无条件免费更换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表十：前照灯检测仪用校准器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （十）、前照灯检测仪用校准器 1、设备预期用途： 用于前照灯检测仪的检定或校准。 2、设备功能及配置： 数量：1套 设备作为一个标准光源，应能提供稳定的远光光强和光轴角。 ▲3、设备技术要求： 3.1 发光强度范围：不小于(0～120000)cd，扩展不确定 度：优于或等于U=6%，k=2。 3.2 光轴角范围：不小于(上3°～下3°）、（左3°～右3°)， 最大允许误差MPE：±5′。 4、验收标准： 中标供应商需将设备送至采购人认可的法定计量检定机构检定/校准，并出具相关证书。其结果需符合JJG 967-2015《机动车前照灯检测仪校准器检定规程》的要求，首次计量所需费用由中标供应商负责。 5、标配须含内容： 含主机1台，测试线缆1根，屏幕1台，便携式仪器箱2个，出厂合格证以及使用说明书一份。 6、售后服务要求： 设备质量保证期一年，质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标供应商无条件免费更换 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表十一：测克计检定装置

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （十一）、测克计检定装置 1、设备预期用途： 用于指针式测克计、指针式张力计等工作测力仪的检定和校准。 2、设备功能及配置： 数量：1套 具有力值测量及显示功能，具有顺时针、逆时针双向测量功能，单位N和g可互相转换及显示，配置三维工作台和被检设备夹持装置，配置SR232接口可向电脑传输测量数据。 3、设备技术要求： ▲3.1 测量范围：(0.1～20)N； 3.2 示值分辨力优于或等于：0.0001N； ▲3.3 准确度等级优于或等于：0.1级； 3.4 显示仪表逻辑通道不少于20个，可配不同量程的测力传感器； 3.5 工作环境：(0～40)℃，湿度：≤90%RH。 4、验收标准： 中标供应商需将设备送至采购人认可的法定计量检定机构检定/校准，并出具相关证书。其结果需符合JJG 144-2007《标准测力仪检定规程》中0.1级标准测力仪的要求，首次计量费用由中标供应商负责。 5、标配须含内容： 含测力传感器，配套显示仪表，显示仪表说明书，数据线及电源线，三维工作台，夹持装置及旋转机构，出厂合格证，传感器及显示仪表一体式铝合金包装箱。 6、售后服务要求： 质量保证期不少于一年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标供应商无条件免费更换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表十二：智能高精度综合校准仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （十二）、智能高精度综合校准仪 1、设备用途： 用于实验室内检定或校准口罩呼吸阻力与气密性测试仪、差压式气密检漏仪、过滤器完整性测试仪、油气回收检测仪等。 2、设备功能及配置： 数量：1套。具有流量测量功能。 3、设备技术要求： 3.1 基本技术要求 微小流量; 小流量; 中流量. ★测量范围; （10～200）mL/min; （200～2000）mL/min; （20～230）L/min. ▲分辨力; 0.1 mL/min; 0.1 mL/min; 0.1 L/min. ★MPE; ±1.0%; ±1.0%; ±1.0%. 模块数量; 1; 1; 1. ▲3.2 具有不小于8寸的彩色大屏触摸屏显示； ▲3.3 能自动加压，多路流量同时运行，同步进行校准工作； ▲3.4 具有环境温度、大气压测量功能； ▲3.5 能自动进行标况、参比、环境等多种状态下的流量换算； ▲3.6 内置高能锂电池，可在无外接电源适配器的情况下工作，工作时间不低于8小时； 3.7 具有数据存储、查询、打印和导出功能； 3.8 具有USB接口，可将数据文件导出，同时支持仪器软件升级。 4、验收标准： 中标供应商需将设备送至采购人认可的法定计量检定机构检定/校准，并出具相关证书。其结果需满足JJG 640-2016《差压式流量计检定规程》首次检定（校准）合格（符合要求），流量示值误差和重复性不低于1.0级要求，并出具相关检定（校准）证书，首次检定（校准）费由中标人负责。 5、配置须含内容： 智能高精度综合校准仪包含主机、主机箱、交流适配器、阻力模块、转接嘴、操作手册，出厂合格证，装箱单及其他必要配件。其它配件配置按仪器说明书描述。 6、售后服务要求： 质量保证期不少于1年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标人无条件免费更换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表十三：微克砝码进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （十三）、微克砝码 1、设备预期用途： 校准微量天平、移液器检定专用天平的微克测量点。 2、设备功能及配置： 数量：1套 该套设备由5个砝码组成，分别为50 μg一个、100 μg一个、200 μg两个、500 μg一个。 ▲3、设备技术要求： 3.1 该砝码外形为线状，采用无磁的铝材料制造。 3.2 砝码约定质量修正值的绝对值≤3 μg，扩展不确定度（k=2）≤1 μg；密度：2700 kg/m3±140 kg/m3。 4、验收标准： 中标供应商需将设备送至采购人认可的法定计量检定机构检定/校准，其结果需符合JJG 99-2022《砝码》国家检定规程，出具相关校准证书，测量扩展不确定度（k=2）≤1 μg，首次校准费由中标供应商负责。 5、标配须含内容： 配置专用铝质包装盒和陶瓷镊子。 6、售后服务要求： 质量保证期不少于两年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标供应商无条件免费更换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表十四：滤膜自动称量装置专用标准砝码

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （十四）、滤膜自动称量装置专用标准砝码 1、设备预期用途： 校准滤膜自动称量装置。 2、设备功能及配置： 数量：1套 该套设备分为三种尺寸，共46个砝码： - 直径40 mm：共16个砝码，分别为100 mg(2个，有标志区分)、 200 mg（2个，有标志区分）、500 mg(1个)、1 g(1个)、2 g（2个，有标志区分）、5 g(1个)、10 g(1个)、20 g（2个，有标志区分）、50 g(1个)、100 g(1个)、200 g（2个，有标志区分）； 200 mg（2个，有标志区分）、500 mg(1个)、1 g(1个)、2 g（2个，有标志区分）、5 g(1个)、10 g(1个)、20 g（2个，有标志区分）、50 g(1个)、100 g(1个)、200 g（2个，有标志区分）； - 直径47 mm：共16个砝码，分别为100 mg(2个，有标志区分)、 500 mg(1个)、1 g(1个)、2 g（2个，有标志区分）、5 g(1个)、10 g(1个)、20 g（2个，有标志区分）、50 g(1个)、100 g(1个)、200 g（2个，有标志区分）。 ▲3、设备技术要求： 3.1 该砝码满足JJG 99-2022《砝码》国家检定规程对E2等级砝码的要求，采用316L无磁不锈钢材料制造。 3.2 砝码磁化率≤0.01，极化强度≤8 μT，密度7.94 g/cm3～8.06 g/cm3。 3.3 砝码形状结构，应保证砝码能被平稳地放置在滤膜自动称量装置的滤膜储存工位和衡量仪器的承载器上。 4、验收标准： 中标供应商需将设备送至采购人认可的法定计量检定机构检定/校准。其结果需符合JJG 99-2022《砝码》国家检定规程对E2等级砝码的要求并出具相关计量证书，首次计量费用由中标供应商负责。 5、标配须含内容： 该套设备配置直径90 mm中心能放置47 mm砝码的专用托盘5个、直径90 mm中心能放置40 mm砝码的专用托盘5个、直径47 mm中心能放置40 mm砝码的专用托盘5个；由一个专用砝码铝盒（符合FDA、SGS认证）包装；盒内附带无尘擦拭布、无磁不锈钢专用优质镊子；内衬为优质环保材质。 6、售后服务要求：质量保证期不少于两年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标供应商无条件免费更换。 - 直径90 mm：共14个砝码，分别为200 mg（2个，有标志区分）、 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表十五：角度编码器进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （十五）、角度编码器 1、设备预期用途： 用于转角扭矩仪角度参数校准。 2、设备功能及配置： 数量：1套 角度编码器（数显转台）具有转角测量功能。 ▲3、设备技术要求： 转角测量，测量范围（0～360）°，分度误差不大于60"或最大允许误差不大于±30"。 4、验收标准： 中标供应商需将设备送至采购人认可的法定计量检定机构检定/校准，其结果需符合JJG 97-2001 测角仪检定规程 （分度误差不大于60"或最大允许误差不大于±30"）的要求并出具相关证书，首次计量费由中标供应商负责。 5、标配须含内容： 含显示仪表1台，专用夹具，出厂合格证和包装箱。 6、售后服务要求： 质量保证期不少于一年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标供应商无条件免费更换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表十六：电动螺纹清理机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （十六）、电动螺纹清理机 1、设备预期用途： 用于压力表、压力变送器、数字压力计辅助检定工作，提高检定流程前的压力表接头清理效率及效果，以利于压力表的后续安装保证安装的密封性。 2、设备功能及配置： 数量：1套 配备不同孔径的清理装置至少5台，能快速清洁转接头外螺纹（直径约φ10mm-φ20mm左右）转接头上的生料带、铁锈等杂物并对螺纹无任何损伤。 3、设备技术要求： ▲3.1 自动定心，不得对螺纹有任何伤害。 ▲3.2 大小螺纹通用，要求对大小口径、公、英、美制的螺纹均能清理。 ▲3.3 要具备限位保护，不得对人体有任何伤害。 3.4 供电电源：220V； 3.5 使用环境温度：-10℃～+40℃ 。 4、验收标准： 接头经过清理后应无损伤、废物处方便回收，仪器无毒无害，使用安全可靠。 5、标配须含内容： 含5台清理装置及电源线、出厂合格证和包装箱等。 6、售后服务要求： 质量保证期不少于一年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标供应商无条件免费更换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表十七：气体质量流量计进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （十七）气体质量流量计 1、设备用途： 用于实验室内检定或校准口罩呼吸阻力与气密性测试仪、差压式气密检漏仪、过滤器完整性测试仪等。 2、设备功能及配置： 数量：1套。具有流量测量功能。 3、设备技术要求： ★3.1测量范围为（0.1～200）L/min ★3.2示值误差和重复性不低于1.0级要求 ▲3.3可测量空气、O2、空气O2混合物、N2 ▲3.4具有彩色大屏触摸屏显示； ▲3.5具有温度、大气压力、体积、低压差和相对湿度测量功能，能根据温度、大气压力、相对湿度进行流量补偿 3.6能将数据储存到仪器中，并使用USB接口导出。 4、验收标准： 中标供应商需将设备送至采购人认可的法定计量检定机构检定/校准，其结果需符合JJG 1132-2017《热式气体质量流量计检定规程》首次检定（校准）合格（符合要求），示值误差和重复性不低于1.0级要求，并出具相关检定（校准）证书，首次检定（校准）费由中标人负责。 5、配置须含内容： 质量流量计包含主机、ISO渐缩接管/转接头、粒子过滤器、交流适配器、外接电池盒部分（6节5号电池）、PC串口线、操作手册，出厂合格证，装箱单及其他必要配件。其它配件配置按仪器说明书描述。 6、售后服务要求： 质量保证期不少于1年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标人无条件免费更换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表十八：冲击标准物质

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | (十八)、冲击标准物质 1、设备预期用途： 用于摆锤式冲击试验机间接检定时的量值溯源。 2、设备功能及配置： 数量：1套。 包含低、中、高、超高四种冲击能量试样。 ▲3、设备技术要求： 3.1国家标准样品； 3.2样品能级及规格种类需求如下表： 序号; 冲击标准样品（国标R2）. 型号; 能级; 样式; 形状; 数量. 1; GSB03-2042-2004(1); 高能级-127J; 弧型缺口R2; 单体; 25. 2; GSB03-2043-2004; 超高能级-232J; 弧型缺口R2; 单体; 20. 3; GSB03-2040-2004; 低能级-28.6J; 弧型缺口R2; 单体; 3. 4; GSB03-2041-2004; 中能级-81.9J; 弧型缺口R2; 单体; 5. 4、验收标准： 标准冲击试样品需具有采购人认可的技术机构出具的计量证书。计量费由中标人负责。 5、配置须含内容：合格证，计量证书和包装盒。 6、售后服务要求： 质量保证期不少于1年。质保期内因产品质量原因发生锈蚀无法使用的单体由中标人无条件更换，费用包含在投标报价中。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表十九：砝码

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （十九）、砝码 1、设备预期用途： 用于汽车衡检定和校准工作。 2、设备功能及配置： 型号规格：1000kg 数量：7个 ▲3、设备技术要求： 形状; 见图1. 质量; 1000kg. 等级; M1等级. 折算质量值mc; m0-(1/3︱MPE︱)<mc<m0+(1/3︱MPE︱). 结构; 带有不超过砝码总体积的1/4调整腔, 首次调整后,调整腔总体积约1/3应为空. 调整仓; 调整仓螺栓采用不锈钢内六角，保证任何时候都能打开调整腔进行调整. 外壳材质; 外表304不锈钢. 外壳厚度; 15mm（最大允差为±1mm）. 填充材质; 45#钢. 外形尺寸; 见图1标注（单位：cm）最大允差为±5mm. 外观质量; 表面光洁、无毛刺、无气孔. 密度; （7.90～8.00）g/cm3. 图1 1t砝码形状图 4、验收标准： 符合JJG99-2022《砝码》国家计量检定规程 M1等级砝码要求。 设备由中标供应商送采购人认可的计量检定机构按照JJG99-2022《砝码》国家计量检定规程 M1等级进行首次检定，并出具检定证书，中标供应商交货时需同时移交此检定证书。 5、售后服务要求： 质量保证期不少于一年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标供应商无条件免费更换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二十：砝码

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （二十）、砝码 1、设备预期用途： 用于汽车衡检定和校准工作。 2、设备功能及配置： 型号规格：2000kg 数量：10个 ▲3、设备技术要求： 形状; 见图2. 质量; 2000kg. 等级; M1等级. 折算质量值mc; m0-(1/3︱MPE︱)<mc<m0+(1/3︱MPE︱). 结构; 带有不超过砝码总体积的1/4调整腔, 首次调整后,调整腔总体积约1/3应为空. 调整仓; 调整仓螺栓采用不锈钢内六角，保证任何时候都能打开调整腔进行调整. 外壳材质; 外表304不锈钢. 外壳厚度; 15mm（最大允差为±1mm）. 填充材质; 45#钢. 外形尺寸; 见图2标注（单位：cm）最大允差为±5mm. 外观质量; 表面光洁、无毛刺、无气孔. 密度; （7.90～8.00）g/cm3. 图2 2t砝码形状图 4、验收标准： 符合JJG99-2022《砝码》国家计量检定规程 M1等级砝码要求。 设备由中标供应商送采购人认可的计量检定机构按照JJG99-2022《砝码》国家计量检定规程 M1等级进行首次检定，并出具检定证书，中标供应商交货时需同时移交此检定证书。 5、售后服务要求： 质量保证期不少于一年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标供应商无条件免费更换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二十一：双侧引伸计

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （二十一）、双侧引伸计 1、设备预期用途： 依据JJG 139，开展试验机的同轴度计量。 2、设备功能及配置： 数量：1套 该套设备主要有2个标距为100mm，量程：≥2mm的引伸计组成，适合成对装夹在最大直径为25mm的圆柱试棒上使用，配备有数据信号转换接头，适配RS-232接口的数据采集仪。 3、设备技术要求： ▲3.1 引伸计标距为100mm，量程：≥2mm，组合计量准确度满足引伸计0.5级要求。 ▲3.2 引伸计相对分辨力优于0.25%，绝对分辨力优于0.5μm。 ▲3.3 具有弹簧夹持功能，可夹持的圆柱试棒直径为（10～25）mm。 3.4 输出灵敏度：1～4 mV/V,供桥电压值：≤5V。 4、验收标准： 中标供应商需将设备送至采购人认可的法定计量检定机构检定/校准，并出具相关证书。其结果应符合JJG 762-2007《引伸计检定规程》中0. 5级要求。首次计量所需费用由中标供应商负责。 5、标配须含内容： 双侧引伸计一套，RS232信号转接头一套，出厂合格证和专用金属或塑料储存箱1个。 6、售后服务要求： 质量保证期不少于一年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标供应商无条件免费更换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二十二：F1等级砝码

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （二十二）、F1等级砝码 1、设备预期用途： 检定/校准电子天平、F2及以下等级砝码。 2、设备功能及配置： 数量：3套 每套设备由1 mg～500 mg（12个）、1 g～500 g（12个）共24个F1等级砝码组成，分别为1 mg(1个)、2 mg（2个，有标志区分）、 5 mg（1个）、10 mg（1个）、20 mg（2个，有标志区分）、50 mg(1个)、 100 mg(1个)、200 mg（2个，有标志区分）、500 mg(1个)、1 g(1个)、2 g（2个，有标志区分）、5 g(1个)、10 g(1个)、20 g（2个，有标志区分）、50 g(1个)、100 g(1个)、200 g（2个，有标志区分）、500 g(1个)。 3、设备技术要求： ★3.1 该砝码满足JJG 99-2022《砝码》国家检定规程对F1等级砝码的要求，采用JF-1无磁不锈钢材料制造。 ▲3.2 砝码磁化率≤0.0008，极化强度≤25 μT，密度8.00 g/cm3。 ▲3.3 克组砝码外形为OIML圆柱形，底部具有凹面，以保证砝码质量值的稳定性。 4、验收标准： 中标供应商需将设备送至采购人认可的法定计量检定机构检定/校准，其结果需符合JJG 99-2022《砝码》国家检定规程对F1等级砝码的要求，克组砝码外形为OIML圆柱形，底部具有凹面。本砝码需检定（检定项目含约定质量值、磁性）F1等级合格，出具相关检定证书，首次检定费由中标供应商负责。 5、标配须含内容： 该套设备由一个专用砝码铝盒包装；盒内附带无尘擦拭布、无磁不锈钢专用优质镊子；内衬为优质环保材质。 6、售后服务要求： 质量保证期不少于两年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标供应商无条件免费更换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二十三：气压压力泵

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （二十三）气压压力泵 1、设备预期用途： 用于现场检定和校准压力表强检工作。 2、设备功能及配置： 数量：5套 压力范围：(-0.1～6)MPa的压力泵能够提供非常稳定的气压压力源，采用开放式、透明式设计，操作维护方便、不易泄漏。无单向阀设计和良好的温度绝缘性能，压力泵压力波动小、泵内气压能够快速稳定。 3、设备技术要求： ▲3.1测量范围和最大允许误差或准确度等级压力范围：(-0.1～6)MPa气压泵，造压速度快，可用于实验室或现场环境，具有操作简单、升降压平稳、调节细度小、维护方便、不易泄漏的特点。内置的气液分离器和精心设计的排气阀有效避免了泵体的污染。有精密截止阀，保证了校验过程中压力的稳定性。 3.2环境条件：工作温度(15～40)℃, 湿度(0～95)%RH（非冷凝）； 4、验收标准： 中标供应商需将设备送至采购人认可的法定计量检定机构检定/校准，所有压力测量范围经采购人认可的法定计量检定机构进行密封性检测，出具校准证书，首次检定/校准费用由中标供应商负责。 5、标配须含内容： 含压力泵五套，出厂合格证和包装运输箱。 6、售后服务要求： 质量保证期不少于1年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标供应商无条件免费更换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二十四：声级计

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （二十四）、声级计 1、设备预期用途： 依据JJG 139或JJG 475，开展试验机噪声测量。 2、设备功能及配置： 数量：1套 该套设备噪声测量范围优于（0～120）dB，配备电容传声器，具有过载指示灯，使用可更换碱性电池，具有交直流输出孔、三脚架接口，频率计权有A、C、Z，时间计权有F、S、I，测量指标有Lp(SPL)、Lmax、Lpeak，具备彩屏显示。 ▲3、设备技术要求： 3.1 测量范围优于（0～120）dB，频率范围优于10Hz～20kHz，频率计权有A、C、Z，时间计权有F、S、I，符合1级声级计标准。 3.2 分度值优于0.1 dB。 4、验收标准： 投标人需将设备送至采购人认可的法定计量检定机构检定/校准，并出具相关证书。其结果应符合JJG 188-2017《声级计检定规程》中1级要求。首次计量所需费用由中标供应商负责。 5、标配须含内容： 声级计主机一套，信号连接线，电池，充电电源，出厂合格证、说明书和专用金属便携箱1个。 6、售后服务要求： 质量保证期不少于一年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标供应商无条件免费更换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二十五：色彩照度计进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （二十五）、色彩照度计 1、设备预期用途： 依据GB 19079.4-2014 体育场所开放条件与技术要求 第4部分：攀岩场所，开展环境照度测量。 2、设备功能及配置： 数量：1套 该套设备用于测量光照强度，测量范围优于(0.01～999900)Lux，具有量程切换功能、读值锁定功能，探头和显示器靠引导线连接，探头配备保护盖，使用可拆卸电池。 ▲3、设备技术要求： 3.1 测量范围优于(0.01～999900)Lux，允许误差：MPE：±4%。 3.2 分辨率优于0.01 Lux。 4、验收标准： 投标人需将设备送至采购人认可的法定计量检定机构检定/校准，并出具相关证书。其结果应符合JJG 245-2005《光照度计检定规程》中1级要求。首次计量所需费用由中标供应商负责。 5、标配须含内容： 色彩照度计主机一套，电池，出厂合格证、说明书和专用便携箱1个。 6、售后服务要求： 质量保证期不少于一年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标供应商无条件免费更换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二十六：电子天平

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （二十六）、电子天平 1、设备预期用途： 用于现场流量计的量值溯源。 2、设备功能及配置： 数量：1台 具有过载保护功能。配置RS232接口，背光液晶显示。一体箱式包装，方便外出检定携带。 3、设备技术要求： ▲3.1 天平显示分度值不大于10g，量程（0～150）kg。 3.2 工作环境温度：（0～40）℃、环境湿度≤80%RH。 3.3 具备校正功能。 4、验收标准： 符合JJG 1036-2022《电子天平检定规程》中III级电子天平的要求，经法定计量机构检定合格，出具检定证书，首次计量费用由中标供应商负责。 5、标配须含内容： 含主机1台，电源适配器，说明书，出厂合格证和便于携带外出的铝合金包装箱。 6、售后服务要求： 质量保证期不少于一年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标供应商无条件免费更换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二十七：烘干法水分测定仪检定用氯化钠纯度标准溶液

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （二十七）、烘干法水分测定仪检定用氯化钠纯度标准溶液 1、设备预期用途： 检定/校准烘干法水分测定仪。 2、设备功能及配置： 数量：18瓶 烘干法水分测定仪检定用氯化钠溶液标准物质 氯化钠溶液标准物质编号GBW（E）130873，每瓶规格为100 mL。 ▲3、设备技术要求： 氯化钠溶液质量分数为5.00%，扩展不确定度（k=2）不大于0.03% 4、验收标准： 每瓶氯化钠溶液标准物质具有采购人认可的技术机构提供的标准物质证书，证书中注明有效期和批号；相关费用由中标供应商负责。 5、标配须含内容： 该溶液标准物质分装于塑料瓶中，加内外盖。 6、售后服务要求： 质量保证期不少于1年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标供应商无条件免费更换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二十八：煤物理特性和化学成分分析标准物质

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （二十八）、煤物理特性和化学成分分析标准物质 1、设备预期用途： 校准全自动灰分分析仪。 2、设备功能及配置： 数量：4瓶 煤物理特性和化学成分分析标准物质 标准物质编号在GBW11101～GBW11126范围内，每瓶规格为50 g。 3、设备技术要求： ▲其中1瓶标准物质的灰分标准值质量分数小于15%，扩展不确定度（k=2）不大于0.15%；其中2瓶标准物质的灰分标准值质量分数大于等于15%，且小于等于25%，扩展不确定度（k=2）不大于0.20%；其中1瓶标准物质的灰分标准值质量分数大于25%，扩展不确定度（k=2）不大于0.25%。 4、验收标准： 每瓶标准物质应具有采购人认可的技术机构提供的定值证书，证书中注明有效期和批号；相关费用由中标供应商负责。 5、标配须含内容： 每瓶标准物质分装于塑料瓶中，加内外盖。 6、售后服务要求： 质量保证期不少于1年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标供应商无条件免费更换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二十九：测厚卡规

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （二十九）、测厚卡规 1、设备预期用途： 用于建材检测设备厚度参数的量值溯源。 2、设备功能及配置： 数量：1套。 设备通过双球头按压方式直接测量厚度。数显式测厚卡规含侧头、量爪和显示屏。 ▲3、设备技术要求： 测量范围（0～25）mm，MPE：±0.10 mm，测量深度≥30 mm； 4、验收标准： 符合JJF1253-2010《带表卡规校准规范》的要求，由采购人认可的法定计量机构出具证书，首次计量费用由中标供应商负责。 5、标配须含内容： 含数显测厚卡规、电池、说明书，出厂合格证和包装箱。 6、售后服务要求： 质量保证期不少于一年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标供应商无条件免费更换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

采购包2（2025年度广州计量院社会公用计量标准建设项目（第三批））1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 1.本国产品在合同签订后4个月内完成交货；进口产品在在合同签订后6个月内完成交货。 如因不可抗力导致延期交货的，投标供应商需在交货期内提前2个月告知采购人，在取得采购人同意后可适当延期交货。 2.需供应商提供检定或校准证书的仪器设备，供货期为合同签订之日起至收货（含证书）并完成验收之日。 3.需安装后完成检定或校准的设备，供货期为合同签订之日起至收货（含证书）并完成验收之日，采购人在仪器设备到货后一周内需提供符合设备安装调试的场地条件。 4.需采购人自检（采购人支付费用）的设备，供货期为合同签订之日起至收货（含证书）并完成验收之日，采购人在仪器设备到货后完成自检工作并出具证书。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例60%,合同签署生效后采购人支付合同总价的60%给中标供应商作为合同预付款。 2期：支付比例20%,需达到全部货物价值的80%到货、完成安装、并达到外观验收标准，支付第二笔进度款。 3期：支付比例20%,全部合同货物到货完成并达到验收标准后，并试运行15天，无运行不良记录，经甲方经验收后支付至合同总价的100%；如运行过程中出现调试或维修整改的，整改后再试运行15天，无运行不良记录，经甲方验收后支付至合同的价的100%。甲方完成验收并开具验报告单后货物视为交付。 注：（1）按合同支付每笔款项前，中标供应商必须先向采购人提供与支付金额相符的有效“增值税专用”发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标供应商名称一致，采购人自收到发票后5个工作日内办理支付手续。（2）计量检定/校准费由中标供应商支付。中标供应商需上交：法定计量部门计量检定/校准（合格/符合采购人使用要求）证书原件（证书上的委托方：须有采购人单位全称）；（3）付款形式：采用银行汇付（含电汇）等形式。（4）本项目的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：（1）采购人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。（2）交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。（3）国内货物必须具备出厂合格证及原厂保修卡。进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。（4）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。（5）中标供应商将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。（6）货物验收所发生的检测费用由中标供应商负担。（7）设备到货并经中标供应商技术人员安装后，采购人有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验。（8）采购人组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标供应商履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人本地市场监督管理部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标供应商承担。（9）当出现不合格产品时，中标供应商要无条件更换合格产品。（10）中标供应商要提供经采购人认可的计量检定/校准实验室首次检定合格，出具相关检定或校准证书，首次检定或校准费由中标供应商负责。（11）安装完后，中标供应商须派专业人员检查安装质量。由采购人、中标供应商一起对安装完毕的产品进行验收，验收合格后签署验收单。（12）如招标文件技术参数有要求的，按要求执行。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 其他，（一）安装与调试：1.设备到达采购人指定地点，中标供应商在接到用户通知后，需安排有经验的专业技术人员到安装现场负责安装和调试，期间严格遵守采购人的有关规定。2.如果设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标供应商应及时安排换货，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由中标供应商承担。3.中标供应商必须按照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。4.中标供应商负责所投设备的安装调试，一切费用由中标供应商负责。5.中标供应商安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。 （二）培训：中标供应商需提供现场安装调试和培训，费用包含在投标总价内。安装验收期间，安排应用工程师在安装现场对使用人进行设备操作和日常维护的现场培训，包括设备原理、使用方法和维护方法等，直至用户能够正常使用。提供完整的培训计划和方案，列明培训人数和数量、达到的水平等，培训内容包括设备的基本原理、操作、日常维修、上机操作、简单故障的识别和排除等。 （三）质量保证期要求：1.质量保证期不少于1年，并提供终身维修服务。质量保证期内，所有服务及配件全部包含在报价中。“技术参数要求”中关于售后服务（质量保证期）另有要求的，以其中的要求为准。 2.质量保证期自采购人和中标供应商代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。质量保证期内中标供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，质量保证期后设备维修配件更换只收取成本费用。3.质量保证期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质量保证期重新计算。 4.在质量保证期内，如货物非因采购人的人为原因而出现的问题由中标供应商负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。 5.质量保证期内，中标供应商负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非中标供应商责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。 6.质量保证期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，中标供应商须无偿更换同一档次货物。 （四）交货要求：1.包装与运输：包装箱应用坚固的材料制造，适用长途运输、防潮、防雨、防冻、防锈、防震、防粗暴装卸，适于海陆空运和整体吊装，并注明起吊位置，起吊重量及重心位置。 2.包装箱及每一附件应由中标供应商注明货物名称、型号、件数、附件名等信息要素。 3.如中标供应商没有及时提供相关证件（如商检证明等），有可能影响验收进程，所导致的经济损失，由中标供应商自行承担。 （五）售后服务要求：对采购人的服务通知，中标供应商在接报后24小时内响应，48小时内到达现场，72小时内处理完毕。若在72小时内仍未能有效解决，中标供应商须提供同一档次的设备予采购人临时使用。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他计量标准器具 | 三相智能电能表检定装置 | 套 | 1.00 | 336,720.00 | 336,720.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 其他计量标准器具 | 单相智能电能表检定装置 | 套 | 1.00 | 235,520.00 | 235,520.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 |  | 其他计量标准器具 | 模拟大功率交直流标准电阻器 | 套 | 1.00 | 170,200.00 | 170,200.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 | △ | 其他计量标准器具 | 非车载充电机检定装置 | 套 | 4.00 | 159,160.00 | 636,640.00 | 工业 | 详见附表四 |
| 5 |  | 其他计量标准器具 | 单相交流充电桩电能计量检定装置 | 套 | 1.00 | 71,760.00 | 71,760.00 | 工业 | 详见附表五 |
| 6 |  | 其他计量标准器具 | 接地电阻测试仪 | 套 | 1.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 工业 | 详见附表六 |

附表一：三相智能电能表检定装置

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲ | 1 | （一）、三相智能电能表检定装置 1、设备预期用途： 用于检定校准R46三相电能表。 2、设备功能及配置： 数量：1套 分体台式、双排、两个表架、24表位；电压、电流可以同时设定也可分别设定，可以三相同时设定也可分相设定；三相装置默认输出正相序，可设置为逆相序；模块式时基频率仪，输出时基频率625kHz、内部晶振频率稳定度≤0.4ppm；具有电能高频脉冲FH和低频脉冲FL输出接口，TTL电平，方便装置周检；带ICT功能。 ▲3、设备技术要求： 3.1 装置准确度等级：优于或等于0.05级，配套优于或等于0.02级的多功能三相标准电能表。 3.2 电压量限：3×100V、3×220V、3×380V； 3.3 电压调节范围：(0～120)%Un连续可调，最小调节细度：≤1mV； 3.4 电流量限：3×(0.01～100)A； 3.5 电流调节范围：(0～120)%In连续可调，最小调节细度：≤0.1mA。 ； 3.6 相位：(0～360)°连续可调，最小调节细度：≤0.01°； 3.7 频率：(45～65)Hz连续可调，最小调节细度：≤0.001Hz。 3.8 三相电压、电流对称度：每相(线)电压对三相(线)电压平均值相差：±0.5%，每相(线)电流对三相(线)电流平均值相差：±1%，每相电压与电流相位与其它相电压与电流相位相差：±0.5°； 4、验收标准： 投标人需将设备送至采购人认可的法定计量检定机构检定/校准，并出具相关证书，证书应满足： 4.1 三相电能表检定装置符合JJG 597的0.05级的要求； 4.2 配备的标准电能表符合JJG 1085的0.02级的要求； 4.3 配备的模块式时基频率仪日计时误差符合±0.05s/d的要求。 5、标配须含内容： 含标准电能表1台，模块式时基频率仪1台，出厂合格证和包装箱。 6、售后服务要求： 质量保证期不少于一年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标供应商无条件免费更换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二：单相智能电能表检定装置

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （二）、单相智能电能表检定装置 1、设备预期用途： 用于检定校准R46单相电能表用。 2、设备功能及配置： 数量：1套 分体台式、双排、两个表架、48表位；电压、电流可以同时设定也可分别设定，也可以含多次谐波成分；模块式时基频率仪，输出时基频率625kHz、内部晶振频率稳定度≤0.4ppm；具有电能高频脉冲FH和低频脉冲FL输出接口，TTL电平，方便装置周检；具有软启停功能，自动消除突然断电时输出产生的尖脉冲。 ▲3、设备技术要求： 3.1 装置准确度等级：优于或等于0.05级，配套优于或等于0.02级的多功能三相标准电能表。 3.2 单相电压量限：220V，调节范围：(0～120)%Un连续可调，最小调节细度：≤0.01%。 3.3.单相电流量限：120A，调节范围：(0～120)%In连续可调，最小调节细度：≤0.01%。 3.4. 相位：(0～360)°连续可调，最小调节细度：≤0.01°。 3.5. 频率：(45～65)Hz连续可调，最小调节细度：≤0.001Hz。 4、验收标准： 投标人需将设备送至采购人认可的法定计量检定机构检定/校准，并出具相关证书，证书应满足： 4.1 单相电能表检定装置符合JJG 597的0.05级的要求； 4.2 配备的标准电能表符合JJG 1085的0.02级的要求； 4.3 配备的模块式时基频率仪日计时误差符合±0.05s/d的要求。 5、标配须含内容： 含标准电能表1台，模块式时基频率仪1台，出厂合格证和包装箱。 6、售后服务要求： 质量保证期不少于一年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标供应商无条件免费更换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表三：模拟大功率交直流标准电阻器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （三）、模拟大功率交直流标准电阻器 1、设备预期用途： 用于回路电阻测试仪的检定和校准。 2、设备功能及配置： 数量：1台 具有模拟大功率电阻功能。 3、设备技术要求： 3.1 直流电阻测量范围：1.000μΩ～60.00Ω，技术指标(1A、100mΩ～60Ω，10A、10mΩ～6000mΩ，100A、1mΩ～600mΩ)最大允许误差：±0.02%，（600A、0.1mΩ～60mΩ)最大允许误差：±0.05%。 3.2 交流电阻测量范围：1.000μΩ～51.00Ω，技术指标(1A、100mΩ～51Ω，10A、10mΩ～5100mΩ，100A、1mΩ～510mΩ，600A、0.1mΩ～51mΩ)最大允许误差：±0.1%。 3.3 电流测量范围：(0.1～600)A，技术指标：DC±(0.05%×读数+0.01%×满度)，AC±(0.1%×读数+0.05%×满度)。 4、验收标准： 投标人需将设备送至采购人认可的法定计量检定机构检定/校准，并出具相关证书，证书应满足： 4.1 直流电阻(1A、100mΩ～60Ω；10A、10mΩ～200mΩ；100A、1mΩ～20mΩ)最大允许误差：±0.02%，（600A、1mΩ～20mΩ)最大允许误差：±0.05%。 4.2 交流电阻(1A、100mΩ～51Ω；10A、10mΩ～200mΩ；100A、1mΩ～20mΩ；600A、1mΩ～20mΩ)最大允许误差：±0.1%。 4.3 直流电流(1～600)A最大允许误差：±(0.05%×读数+0.01%×满度)；交流电流(1～600)A最大允许误差：±(0.1%×读数+0.05%×满度)。5、标配须含内容： 含电流导线、出厂合格证。 6、售后服务要求： 质量保证期不少于一年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标供应商无条件免费更换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表四：非车载充电机检定装置

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲ | 1 | （四）、非车载充电机检定装置 1、设备预期用途： 用于直流充电桩强制检定。 2、设备功能及配置： 数量：4套 支持负载和实车两种计量检定方式；便携、体积小、重量轻、单人单手可以提走，总重量不超过20kg；配备专用系统软件、可以兼容市面上运行的所有充电桩；支持内置锂电池，可以外部供电、辅助电源、充电桩内部取电至少三种充电模式，同时兼容12V、24V内部供电方式；内置不小于7.5kW的可开关负载，可以连接电动汽车外部负载，可外置扩充负载；采用无线蓝牙通讯，1个平板至少同时控制3台以上检定装置，并配置CAN\RS485等有线通讯接口；配备电能脉冲输入接口和标准电能脉冲输出接口；内置GPS时钟接收模块。 ▲3、设备技术要求： 3.1 电压：(30～1000)V，最大允许误差：±0.05%RD； 3.2 电流：(5～250)A，最大允许误差：±0.05%RD； 3.3.电能：(30～1000)V×(5～250)A，最大允许误差：±0.05RD； 3.4.GPS对时精度：≤1μs。 4、验收标准： 投标人需将设备送至采购人认可的法定计量检定机构检定/校准，并出具相关证书，证书应满足检定装置符合JJG 1192-2023中0.05级的要求。 5、标配须含内容： 含通讯线1套，充电枪1支、充电器1条、出厂合格证和包装箱。 6、售后服务要求： 质量保证期不少于一年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标供应商无条件免费更换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表五：单相交流充电桩电能计量检定装置

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （五）、单相交流充电桩电能计量检定装置 1、设备预期用途： 用于交流充电桩强制检定。 2、设备功能及配置： 数量：1套 支持负载和实车两种计量检定方式；便携、体积小、重量轻、单人单手可以提走，总重量不超过20kg；配备专用系统软件、可以兼容市面上运行的所有充电桩；支持内置锂电池，可以外部供电、辅助电源、充电桩内部取电至少三种充电模式，同时兼容12V、24V内部供电方式；内置不小于7kW的可开关负载，负载步进值不大于1A；采用无线蓝牙通讯，1个平板至少同时控制3台以上检定装置，配置CAN\RS485等有线通讯接口；配备电能脉冲输入接口和标准电能脉冲输出接口；内置GPS时钟接收模块。 ▲3、设备技术要求： 3.1 电压：(10～300)V，最大允许误差：±0.05%RD； 3.2 电流：(1～63)A，最大允许误差：±0.05%RD； 3.3.电能：(10～300)V×(1～63)A，最大允许误差：±0.05RD； 3.4.GPS对时精度：≤1μs。 4、验收标准： 投标人需将设备送至采购人认可的法定计量检定机构检定/校准，并出具相关证书，证书应满足检定装置符合JJG 1193-2023中0.05级的要求。 5、标配须含内容： 含通讯线1套，充电枪1支、充电器1条、出厂合格证和包装箱。 6、售后服务要求： 质量保证期不少于一年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标供应商无条件免费更换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表六：接地电阻测试仪进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （六）、接地电阻测试仪 1、设备预期用途： 用于接地装置接地电阻的检测。 2、设备功能及配置： 数量：1个 具有接地电阻测量功能。 3、设备技术要求： 电阻测量范围：(0～2000)Ω；技术指标：20Ω量程：±(2%RD+0.1Ω)；200Ω、2kΩ量程：±(2%RD+3DGT)。 4、验收标准： 投标人需将设备送至采购人认可的法定计量检定机构检定/校准，并出具相关证书，证书应满足电阻测量范围：(0～2000)Ω；技术指标：20Ω量程：±(2%RD+0.1Ω)；200Ω、2kΩ量程：±(2%RD+3DGT)。 5、标配须含内容： 含电极、导线、出厂合格证。 6、售后服务要求： 质量保证期不少于一年。质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由中标供应商无条件免费更换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广州穗科建设管理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广州计量检测技术研究院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

（温馨提示：采购人与代理机构在制定采购文件内容时应与上述条款保持一致，以避免采购文件内容前后不一致，出现歧义。）

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共2个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 采购包2：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：2家 采购包2：2家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 采购包2：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 采购包2：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中规则 | 兼投兼中：本项目兼投兼中。 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。采购机构代理服务收费标准：本项目的采购代理服务费由各采购包中标供应商在领取《中标通知书》前一次性向采购代理机构缴纳，采购代理服务费参照国家计委颁布的（计价格【2002】1980号）及国家发改委颁布的（发改办价格【2003】857号）的标准（货物类）计算收取。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 |  |
| 19 | 开标解密时长 | 具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

#### 11.关于分支机构投标

对接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构投标；分公司或中心支公司的保险机构投标的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。 ）

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

本项目不收取投标保证金

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3项目废标处理：

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条及招标文件的约定，本项目或分包下列情况出现将作废标处理：

（1）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算） 。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

对废标的采购项目，评标委员会应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

3.4终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：曾工

电话：020-37260609

传真：020-38094584

邮箱：345053134@qq.com

地址：广州市天河区燕岭路89号燕侨大厦1307、1308房

邮编：510507

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广州市财政局政府采购监管处

地 址：广州市天河区华利路61号1506室

电 话：020-38923575

邮 编：510030

传 真： /

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起二十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

2.3有融资要求的中标供应商可根据自身情况，在广东省政府采购网上自行选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(2025年度广州计量院社会公用计量标准建设项目（第一批，第五批）)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包2(2025年度广州计量院社会公用计量标准建设项目（第三批）)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广州穗科建设管理有限公司统一对外发布。

（2）对广州穗科建设管理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20％以上的，只推荐1名中标候选人。（下浮率报价为:设 M= (1-下浮率)，第二中标候选人的 M值高于第一中标候选人 M 值 20%以上的，只推荐 1名中标候选人。)。 第一中标候选人无正当理由不得随意放弃中标资格。中标候选人放弃中标资格的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（2025年度广州计量院社会公用计量标准建设项目（第一批，第五批））：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标（响应）产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 1% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。 （2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |  |  |  |  |

采购包2（2025年度广州计量院社会公用计量标准建设项目（第三批））：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标（响应）产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 1% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。 （2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。采购代理机构应在评标报告中以书面形式解释其排除的具体原因

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（2025年度广州计量院社会公用计量标准建设项目（第一批，第五批））：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（提供承诺函，格式自拟） |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 。（提供承诺函，格式自拟） |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商必须具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺函，格式自拟） |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 禁止参加政府采购活动”行政处罚行为 | 供应商不存在被任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的情况。提供书面承诺声明函（格式自拟）。 |
| 9 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本采购包不专门面向中小企业进行采购。 |

采购包2（2025年度广州计量院社会公用计量标准建设项目（第三批））：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（提供承诺函，格式自拟） |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供承诺函，格式自拟） |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商必须具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺函，格式自拟） |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 禁止参加政府采购活动”行政处罚行为 | 供应商不存在被任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的情况。提供书面承诺声明函（格式自拟）。 |
| 9 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本采购包不专门面向中小企业进行采购。 |

表二符合性审查表：

采购包1（2025年度广州计量院社会公用计量标准建设项目（第一批，第五批））：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函 |
| 2 | 授权文件 | 法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书 |
| 3 | 投标有效期 | 投标供应商的投标有效期为自投标截止之日起90日 |
| 4 | 签署、盖章 | 投标文件按照项目采购文件规定要求签署、盖章 |
| 5 | 投标报价 | 各设备投标单价是固定、唯一价且未超过各采购包对应标的名称的分项预算单价（即最高单价限价） |
| 6 | 带“★”号条款 | 能满足用户需求的主要参数（带“★”号条款） |
| 7 | 附加条件 | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件 |
| 8 | 其他无效情形 | 未出现法律、法规和项目采购文件规定的其他无效情形 |

采购包2（2025年度广州计量院社会公用计量标准建设项目（第三批））：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函 |
| 2 | 授权文件 | 法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书 |
| 3 | 投标有效期 | 投标供应商的投标有效期为自投标截止之日起90日 |
| 4 | 签署、盖章 | 投标文件按照项目采购文件规定要求签署、盖章 |
| 5 | 投标报价 | 各设备投标单价是固定、唯一价且未超过各采购包对应标的名称的分项预算单价（即最高单价限价） |
| 6 | 带“★”号条款 | 能满足用户需求的主要参数（带“★”号条款） |
| 7 | 附加条件 | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件 |
| 8 | 其他无效情形 | 未出现法律、法规和项目采购文件规定的其他无效情形 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(2025年度广州计量院社会公用计量标准建设项目（第一批，第五批）):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分10.0分 技术部分45.0分 综合信用分5.0分 报价得分40.0分 |  |
| 技术部分 |  | 带“▲”号技术条款响应程度 (21.0分) | 所投产品技术参数“▲”条款优于或完全满足技术要求的得21分；带“▲”条款响应得分=（满足带“▲”条款的数量÷带“▲”条款的总数量）×21分；全部都负偏离得0分。 注： 1.上述各得分按照四舍五入原则最多保留两位小数。 2.本项目共有65个“▲”条款。 3.供应商需在投标文件中对“▲”条款技术参数逐条响应，说明响应情况，如用户需求书有要求提供具体证明材料的，需按用户需求书要求提供，包括但不限于产品彩页，厂家证明的技术参数确认函等（如厂家的产品彩页、使用说明书为英文版，请同时提供中文版），并需在上述证明材料中明显标记出所对应参数的位置，不按要求提供或提供不全无法认定的视为负偏离。 |
|  |  | 非“▲”号一般技术条款响应程度 (9.0分) | 非“▲”条款优于或完全满足技术要求的得9分，有5项以内的负偏离得5分；有5项（含）以上，不足10项的负偏离得3分；有10项以上负偏离的得1分；全部都负偏离得0分。 注:投标人需在投标文件中对技术参数逐条响应，说明响应情况，如用户需求书有要求提供具体证明材料的，需按用户需求书要求提供(如厂家的产品彩页、使用说明书为英文版，请同时提供中文版)如用户需求书无明确要求提供的证明材料，则以投标供应商提供的《技术和服务要求响应表》响应情况为准，不按要求提供或提供不符的视为负偏离。 |
|  |  | 安装、调试方案1 (1.0分) | 根据投标人提供的安装调试方案进行评审，安装调试方案需涵盖安装质量保障措施、调试质量保障措施。方案内容涵盖上述所有内容，得1分，缺少一项扣0.5分，最低0分。 注：如未提供或不能同时涵盖以上内容的，以下“安装、调试方案2”评分项不得分。 |
|  |  | 安装、调试方案2 (4.0分) | 根据“安装、调试方案1”的描述进行评审： （1）安装质量保障措施完全满足或优于采购需求的，得2分，部分满足采购需求的，得1分，不满足采购需求的，得0分； （2）调试质量保障措施完全满足或优于采购需求的，得2分，部分满足采购需求的，得1分，不满足采购需求的，得0分。 |
|  |  | 售后服务方案1 (1.0分) | 根据投标人提供的售后服务方案进行评审，售后服务方案需涵盖维修及维护方案和服务承诺情况。方案内容涵盖上述所有内容，得1分，缺少一项扣0.5分，最低0分。 注：如未提供或不能同时涵盖以上内容的，以下“售后服务方案2”评分项不得分。 |
|  |  | 售后服务方案2 (4.0分) | 根据“售后服务方案1”的描述进行评审： （1）维修及维护方案完全满足或优于采购需求的，得2分，部分满足采购需求的，得1分，不满足采购需求的，得0分； （2）售后服务承诺情况完全满足或优于采购需求的，得2分，部分满足采购需求的，得1分，不满足采购需求的，得0分。 |
|  |  | 培训方案1 (1.0分) | 根据投标人提供的培训方案情况进行评审： （1）投标人提供的相关方案同时涵盖：培训计划及人员安排方案、培训质量保障措施的，得1分，未提供或不能同时涵盖以上内容的，每缺少一项扣0.5分，最低得0分。 注：如未提供或不能同时涵盖以上内容的，以下“培训方案2”评分项不得分。 |
|  |  | 培训方案2 (4.0分) | 根据“培训方案1”的描述进行评审： （1）培训计划及人员安排方案完全满足或优于采购需求的，得2分，部分满足采购需求的，得1分，不满足采购需求的，得0分； （2）培训质量保障措施完全满足或优于采购需求的，得2分，部分满足采购需求的，得1分，不满足采购需求的，得0分。 |
| 商务部分 |  | 同类项目业绩 (2.5分) | 投标人自2021年1月1日起（以合同签订时间为准）至投标截止日期间具有同类项目业绩（至少包含采购包内其中一项采购标的同类型产品供货内容）的，每提供一项业绩得0.5分，最高得2.5分。 注：提供合同关键页（需体现项目名称、项目内容或清单、双方签字盖章页）复印件作为证明材料，不提供或无法认定的不得分。 |
|  |  | 满意度评价 (2.5分) | 投标人提供的上述有效“同类项目业绩”中同时取得客户满意度评价（评价须为满意、良好、优秀或其他相同含义评价）的，每提供一项满意度评价得0.5分，最高得2.5分。 注：提供加盖客户印章的满意度评价复印件作为证明材料，不提供或专家无法认定的不得分。 |
|  |  | 商务响应程度 (5.0分) | 投标供应商对主要商务条款中“标的提供的时间”的响应，满足时间要求的得5分；不满足的不得分。 注：提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (40.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 综合信用分 |  | 综合信用评价 (5.0分) | 综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。 投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0” 进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算）。供应商为联合体的，以牵头方信用评价分计算。 |

采购包2(2025年度广州计量院社会公用计量标准建设项目（第三批）):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分10.0分 技术部分45.0分 综合信用分5.0分 报价得分40.0分 |  |
| 技术部分 |  | 带“▲”号技术条款响应程度 (16.0分) | 所投产品技术参数“▲”条款优于或完全满足技术要求的得16分；带“▲”条款响应得分=（满足带“▲”条款的数量÷带“▲”条款的总数量）×16分；全部都负偏离得0分。 注： 1.上述各得分按照四舍五入原则最多保留两位小数。 2.本项目共有4个“▲”条款。 3.供应商需在投标文件中对“▲”条款技术参数逐条响应，说明响应情况，如用户需求书有要求提供具体证明材料的，需按用户需求书要求提供，包括但不限于产品彩页，厂家证明的技术参数确认函等（如厂家的产品彩页、使用说明书为英文版，请同时提供中文版），并需在上述证明材料中明显标记出所对应参数的位置，不按要求提供或提供不全无法认定的视为负偏离。 |
|  |  | 非“▲”号一般技术条款响应程度 (14.0分) | 非“▲”条款优于或完全满足技术要求的得14分，有5项以内的负偏离得10分；有5项（含）以上，不足10项的负偏离得6分；有10项以上负偏离的得2分；全部都负偏离得0分。 注:投标人需在投标文件中对技术参数逐条响应，说明响应情况，如用户需求书有要求提供具体证明材料的，需按用户需求书要求提供(如厂家的产品彩页、使用说明书为英文版，请同时提供中文版)如用户需求书无明确要求提供的证明材料，则以投标供应商提供的《技术和服务要求响应表》响应情况为准，不按要求提供或提供不符的视为负偏离。 |
|  |  | 安装、调试方案1 (1.0分) | 根据投标人提供的安装调试方案进行评审，安装调试方案需涵盖安装质量保障措施、调试质量保障措施。方案内容涵盖上述所有内容，得1分，缺少一项扣0.5分，最低0分。 注：如未提供或不能同时涵盖以上内容的，以下“安装、调试方案2”评分项不得分。 |
|  |  | 安装、调试方案2 (4.0分) | 根据“安装、调试方案1”的描述进行评审： （1）安装质量保障措施完全满足或优于采购需求的，得2分，部分满足采购需求的，得1分，不满足采购需求的，得0分； （2）调试质量保障措施完全满足或优于采购需求的，得2分，部分满足采购需求的，得1分，不满足采购需求的，得0分。 |
|  |  | 售后服务方案1 (1.0分) | 根据投标人提供的售后服务方案进行评审，售后服务方案需涵盖维修及维护方案和服务承诺情况。方案内容涵盖上述所有内容，得1分，缺少一项扣0.5分，最低0分。 注：如未提供或不能同时涵盖以上内容的，以下“售后服务方案2”评分项不得分。 |
|  |  | 售后服务方案2 (4.0分) | 根据“售后服务方案1”的描述进行评审： （1）维修及维护方案完全满足或优于采购需求的，得2分，部分满足采购需求的，得1分，不满足采购需求的，得0分； （2）售后服务承诺情况完全满足或优于采购需求的，得2分，部分满足采购需求的，得1分，不满足采购需求的，得0分。 |
|  |  | 培训方案1 (1.0分) | 根据投标人提供的培训方案情况进行评审： （1）投标人提供的相关方案同时涵盖：培训计划及人员安排方案、培训质量保障措施的，得1分，未提供或不能同时涵盖以上内容的，每缺少一项扣0.5分，最低得0分。 注：如未提供或不能同时涵盖以上内容的，以下“培训方案2”评分项不得分。 |
|  |  | 培训方案2 (4.0分) | 根据“培训方案1”的描述进行评审： （1）培训计划及人员安排方案完全满足或优于采购需求的，得2分，部分满足采购需求的，得1分，不满足采购需求的，得0分； （2）培训质量保障措施完全满足或优于采购需求的，得2分，部分满足采购需求的，得1分，不满足采购需求的，得0分。 |
| 商务部分 |  | 同类项目业绩 (2.5分) | 投标人自2021年1月1日起（以合同签订时间为准）至投标截止日期间具有同类项目业绩（至少包含采购包内其中一项采购标的同类型产品供货内容）的，每提供一项业绩得0.5分，最高得2.5分。 注：提供合同关键页（需体现项目名称、项目内容或清单、双方签字盖章页）复印件作为证明材料，不提供或无法认定的不得分。 |
|  |  | 满意度评价 (2.5分) | 投标人提供的上述有效“同类项目业绩”中同时取得客户满意度评价（评价须为满意、良好、优秀或其他相同含义评价）的，每提供一项满意度评价得0.5分，最高得2.5分。 注：提供加盖客户印章的满意度评价复印件作为证明材料，不提供或专家无法认定的不得分。 |
|  |  | 商务响应程度 (5.0分) | 投标供应商对主要商务条款中“标的提供的时间”的响应，满足时间要求的得5分；不满足的不得分。 注：提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (40.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 综合信用分 |  | 综合信用评价 (5.0分) | 综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。 投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0” 进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算）。供应商为联合体的，以牵头方信用评价分计算。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包2：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

广东省政府采购

合　同　书

采购计划编号：

项目编号：

项目名称：

甲　　方：

电　　话：　　　　　　传　　真：　　　　　地　　址：

乙　　方：

电　　话：　　　　　　传　　真：　　　　　地　　址：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 名称 | 品牌、规格、标准/主要服务内容 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计：人民币大写：**元整 |  |  |  |  |  | ￥：** |

合同总额包括乙方设计、购置、制作、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、包装、运输、首次检定费用、安装、调试、培训、验收、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。货物的技术参数必须响应招标文件的要求。

二、合同金额

合同金额为（大写）：人民币*** 元（￥ **元）人民币（含税）。

三、设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，产品质量合格并符合双方约定和甲方使用目的，在中国境内可依常规安全合法使用。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：本国产品在合同签订后4个月内完成交货；进口产品在在合同签订后6个月内完成交货。

2.交货方式：汽运、空运、海运（所有运输方式均应保证按时交货，并且运输保险由乙方负责）。

3.交货地点：广州计量检测技术研究院或甲方指定地点。

4.乙方需经下述甲方指定部门和人员现场书面确认，否则甲方不认可乙方交货：

联系人：褚小姐，联系电话：020-89853721

五、付款方式

1.支付比例60%,合同签署生效后采购人支付合同总价的60%给中标供应商作为合同预付款。

2.支付比例20%,支付条件：需达到全部货物价值的80%到货、完成安装、并达到外观验收标准，支付第二笔进度款。

3.支付比例20%，支付条件：全部合同货物到货完成并达到验收标准后，并试运行15天，无运行不良记录，经甲方经验收后支付至合同总价的100%；如运行过程中出现调试或维修整改的，整改后再试运行15天，无运行不良记录，经甲方验收后支付至合同的价的100%。甲方完成验收并开具验报告单后货物视为交付。

1) 按合同支付款项前，乙方必须先向甲方提供与支付金额相符的有效“增值税专用”发票，且收款方、出具发票方、供货方名称均必须与乙方名称一致。甲方自收到发票后5个工作日内办理支付手续。

2）乙方凭以下有效文件与甲方结算：

①合同；

②乙方开具的正式发票；

③验收报告（加盖甲方公章）；

④中标通知书；

⑤支付申请书。

3）因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为 1 年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(有偿)维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。设备停用期间，乙方应向甲方提供替代设备以免影响甲方工作。如设备经甲方维修或停用达10天以上的，乙方有义务为甲方更换新货。更换期间乙方应为甲方提供替代设备。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后24小时内响应，48小时内到达现场，72小时内处理完毕。若在72小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供相同的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试

1.乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，在约定或甲方指定的时间内将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。④符合甲方使用目的。

2.乙方要将货物提交甲方认可的计量检定/校准实验室进行首次检定，出具相关检定合格证书，送检前乙方需书面向甲方提供检定机构认可意见，甲方书面同意后才能送检，首次检定费由乙方负责。

3.进口产品必须具备原产地证明合法的进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、授权码等有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

7.乙方完成交付货物并安装并调试至正常运行的最佳状态后，在甲方确认符合本条第1-6项要求的情况下方为完成货物验收。

九、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。甲方拒收的，乙方应更换新货，如新货仍不符合约定的，甲方有权退货，解除合同，乙方有义务退还已收货款，并向甲方支付20%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收货物/接受服务，逾期拒收货物/拒付服务款项的，拒收货物的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。如甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的万分之一向乙方偿付违约金。

4.对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当对乙方受到的实际损失予以补偿，但补偿额最高不超过按合同总金额的50%。

5、因乙方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，乙方应退还甲方已付货款，并赔偿甲方合同额20%的违约金。

6.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

十、争议的解决

1.合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

十一、不可抗力

1.任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

1.在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、争议解决

本合同履行所发生的争议，交由甲方所在地法院解决。

十五、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字并由单位盖章后生效。

2.合同一式 4份，甲乙双方各执2份。

甲方（盖章）：广州计量检测技术研究院

代表：

开户名称：广州计量检测技术研究院

银行帐号：3602000909001778680

开 户 行：中国工商银行广州市北京路支行

乙方（盖章）：

代表：

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

签定日期：2025年  月  日

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：440101-2025-19224

#### 采购项目编号：SKZFCG20250073

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、实质性响应一览表

六、法定代表人证明书

七、法定代表人授权书

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、承诺函

十、中小企业声明函

十一、监狱企业

十二、残疾人福利性单位声明函

十三、联合体共同投标协议书

十四、投标人业绩情况表

十五、技术和服务要求响应表

十六、商务条件响应表

十七、履约进度计划表

十八、各类证明材料

十九、采购代理服务费支付承诺书

二十、需要采购人提供的附加条件

二十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十二、附件

二十三、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：广州穗科建设管理有限公司

你方组织的“2025年度广州计量院社会公用计量标准建设项目（第一批，第三批，第五批）”项目的招标[采购项目编号为：SKZFCG20250073]，我方愿参与投标。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方确认收到贵方提供的“2025年度广州计量院社会公用计量标准建设项目（第一批，第三批，第五批）”项目的招标文件的全部内容。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供全部标的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标（采购）文件及其澄清、修改文件（如果有）以及投标（响应）文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的标的时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标人，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）投标人未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

（1）对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目:即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（2）对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目:即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中标商(或成交商)；

（3）对于设计施工一体化的项目:即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录；因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

（十四）如我方中标，将保证投标文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十七）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

#### 实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举

2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

### 格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：广州穗科建设管理有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“2025年度广州计量院社会公用计量标准建设项目（第一批，第三批，第五批）”项目采购[采购项目编号为SKZFCG20250073]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供以下相关证照的扫描件之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；

### 格式九：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：广州计量检测技术研究院

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

温馨提示：

根据《广州市财政局 广州市工业和信息化局转发广东省财政厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省地方 金融监督管理局关于印发《广东省政府采购促进中小企业发展实施 细则（试行）》的通知》、《广州市财政局关于进一步规范政府采购供应商资格审查及中小企业声明函管理的通知》的精神，投标人需根据以下要求对其出具的《中小企业声明函》的信息进行完善和规范。

（一）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（二）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（三）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（四）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。

（五）对于专门面向中小企业预留份额的采购项目或者采购包，《中小企业声明函》由采购人、采购代理机构在资格审查阶段审查；对于不专门面向中小企业采购的采购项目或者采购包，以及接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，《中小企业声明函》由评审委员会在评审过程中审查。

（六）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（七）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

为落实对政府采购违法失信行为惩戒，供应商存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，即使尚未在“中国政府采购网”开设的“政府采购严重违法失信行为处罚记录”和“信用中国”网站显示，也应禁止参加政府采购活动，采购人及采购代理机构应当审慎甄别供应商参与政府采购活动资格。

（八）采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）在依法进行资格审查时，应当甄别供应商是否存在“禁止参加政府采购”行政处罚决定记录，依法依规审查供应商投标资格。在资格审查、符合性审查等评审过程中，应严格依照规定审查《中小企业声明函》等文件，确保符合相关政策规定。采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）审查不到位的，监管部门将依法责令改正；拒不改正的，本机关将按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行处理。

（九）供应商提供承诺函、第三方书面声明、检测报告、资质证件、业绩成果等材料作为投标文件组成部分的，供应商应保证资料内容书写正确、真实有效、完整一致。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

中小企业声明函（所响应产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与采购人签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十五：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十六：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者 的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式十九：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：广州穗科建设管理有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的2025年度广州计量院社会公用计量标准建设项目（第一批，第三批，第五批）招标中获中标（采购项目编号：SKZFCG20250073），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广州穗科建设管理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十二：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十三：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日