第二章  用户需求书

有关说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

汕头大学医学院第一附属医院动态血压分析系统项目

用户需求书

一、项目概况内容

1.采购项目名称：汕头大学医学院第一附属医院动态血压分析系统项目

2.采购预算/最高限价：400000.00元

3.详细技术规范以用户需求书为准。投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏或超出最高采购限价，将导致投标无效。

4.本项目采购本国产品。

5.交货时间：合同签订后接到采购人通知30个工作日内安装调试完毕交付使用。

6．交货地点：采购人指定地点

7. 需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库［2004］185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

8. 投标人提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料的”情形，依照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律法规规定追究相应责任。

9.不允许中标人转包、分包项目内容。

★10.投标产品应具备医疗器械注册证（无强制要求的除外，以国家药品监督管理局网上的数据库中查询的数据为准）。投标人若为投标产品生产厂家应具备《医疗器械生产许可证》；投标人若为经销商应具备所投产品对应的管理资质，医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证。

★11.本项目不允许采购进口产品。

★12.本项目设备保修期≥3年。

13.项目明细

| 设备名称 | 数量 | 设备预算单价（单位：万元） | 是否允许进口产品 | 采购标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动态血压分析系统（包括20台动态血压监测仪及10套动态血压分析软件） | 1套 | 40.00万元 | 不允许 | 工业 |

二、需求参数

| 设备名称 | 数量（套） | 设备预算单价（单位：万元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动态血压分析系统（包括20台动态血压监测仪及10套动态血压分析软件） | 1 | 40.00 | 动态血压分析系统主要功能及技术参数 1.动态血压监测仪 1.1.支持长达24小时以上的长时间记录 1.2.多种记录时间间隔可供选择 1.3.测量方法：逐步释压震荡测量法等 1.4.加压释压方式：自动加压、自动排气等 1.5.▲支持过压保护，当袖带内压力大于40kPa（300mmHg）时，袖带能够自动释压 1.6.▲支持释压保护：袖带加压过程中取掉电池，袖带能够自动释压 1.7.支持掉电数据保护：记录过程中取掉电池，不会丢失已经记录的数据 1.8.袖带气密性，1分钟内压力下降值不大于0.5kPa(4mmHg) 1.9.▲高精度血压测量：5.3kPa~38.7kPa(40mmHg~290mmHg)，误差不大于±0.4kPa(±3mmHg) 1.10.▲精确的心率测量功能：40次/分~200次/分，误差不大于±5% 1.11.支持自动重测功能，对错误数据可进行自动重测 1.12.彩色液晶屏显示，可显示收缩压、舒张压、脉搏、体位、运动状态等信息及工作状态信息 1.13.电源2节5号电池 1.14.储存介质，非易失性闪光存储器 1.15.具备实时时钟功能，能够显示当前时间 1.16.▲能够根据患者体位状态以及运动强度测定动态血压,可选配体位/运动状态信息显示 1.17.▲可监测房颤病人血压数据（提供证明材料） 1.18.▲可监测高度房室传导阻滞病人血压数据（提供证明材料） 1.19.▲采用模糊时间测量法，最大程度降低某些病人的白大衣综合征，使数据更加准确可靠 1.20.▲血压数据可读至HOLTER软件内，实现动态血压、动态心电数据二合一报告 2.动态血压分析软件 2.1.动态血压数据分析、审核、回传等 2.2. 24小时动态血压数据编辑及统计功能，数据可回放至动态心电系统，对24小时动态血压数据及心电图数据同步分析显示 2.3.支持比较分析功能，可对同一患者进行多次测量，进行不同数据间的比较分析 2.4.支持多种形式显示及打印回放数据，方便医生做出全面诊断 2.5.支持预设功能，可设置多种测量间隔和测量时间，适用于各种不同的测量需求 2.6.具有趋势图功能，能选择显示心率趋势图、平均动脉压、脉压差数据、错误数据、RPP数据趋势图 2.7.数据表功能：能选择显示全部功能、按小时显示、显示小时平均值、显示错误数据、血压异常数据、错误数据可以不同颜色进行标注，并可选择是否显示；可修改或删除数据 2.8.柱状图功能，能选择显示全部、白天、晚上柱状图 2.9.医生个性电子签名，可录入实际笔迹 2.10.对不同操作医生可设置不同操作密码，登陆界面可选择不同操作科室，多层安全保护机制 2.11.具备儿童血压模式，具备多个阶段的数据库 2.12.患者信息登记功能，可登录患者的详细信息，避免混淆数据 2.13.支持晨峰血压报告功能 2.14.支持晨峰下午血压报告功能 2.15.多种报告风格和结论风格可供选择 2.16.可查看病例的相关临床信息 2.17.具备手动预约及自动批量预约（无需刷卡及输入ID号） 2.18.支持报告中正常值范围设置，含平均值、标准差、血压负荷和下降率的正常范围 3.配置清单： 3.1.动态血压监测仪 20台 3.2.血压袖带 40个 3.3.动态血压分析软件 10套 |

- 投标人除按设备售后规定，负责培训设备操作人员，还应当培训1-2名负责此设备维护、维修的工程师。

- 如该设备需要联接相关信息系统，供货方应当协调设备厂家配合信息系统提供方，联接调试好信息系统，并负责支付相关费用。

采购项目商务要求

1)验收要求：设备到货后，必须免费安装调试至能正常使用，安装调试完成后30天内组织验收。

1.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

3.中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

5.货物送达采购人指定的地点后，由双方工作人员按送货单进行初步的检货验收和签名确认。验收包括：名称、型号、规格、配置、品牌、数量、外观质量、及货物包装是否完好，初步验收合格后采购人应在验收记录上签字或盖章。初检仅代表采购人收到中标人送达货物的数量，并不代表采购人已经认可中标人货物的质量。若在使用过程中发现货物存在质量缺陷、冒牌等问题时，中标人须2日内办理退货或换货

2)保修期及售后服务要求：①中标人保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。 ②设备免费保修：项目整体验收后，提供不少于36个月的免费保修期，整机保修，保修期自双方代表在货物验收报告上签字之日起计算。保修期内中标人负责提供设备的三包（包修、包换、包退）服务，须有可随时上门提供维护、保修、技术支持等服务，并承担因此而产生的一切费用。 ③从验收合格之日起一个月内，采购人所购设备各部件发生非人为损坏，中标人应给予无条件更换。从验收合格之日起一年内，如同一设备一个月内累积2次出现同一问题，中标人必须无条件更换该设备。中标人售后服务人员定期回访，每三个月进行一次保养维修并登记。 ④保修期内货物各部件发生非人为故障的，中标人应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件；货物发生人为故障的，中标人应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不得加收其它任何费用。 ⑤免费提供7×24小时技术支持，永久性免费提供电话技术指导和咨询服务。保修期内，货物故障报修响应时间为：故障响应时间不超过壹小时，到达现场时间不超过贰小时；当天无法修复的，需提供同等规格的产品代用，直至故障设备修复，中标人负责所有因设备质量问题而产生的费用。 ⑥在保修期届满后，中标人应对设备实行终身维修，提供长期上门维修服务，服务费不高于同期市场价。采购人如需修理设备部件，中标人应在收到需修理部件后半个月内修复。并在修复期间，中标人应提供同型号或类似的设备给采购人使用，以避免采购人因设备部件损坏而不能正常运作。 ⑦中标人为采购人提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按双方协商安排。 ⑧因设备的质量问题而发生争议，由广东省或汕头市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。

- 3）付款方式：合同设备到达采购人指定地点完成安装、调试、验收、培训并交付使用后，中标人于6个月内凭：①合同、②正式发票、③验收调试报告（加盖采购人公章）、④中标通知书向采购人申请付款，采购人向中标人支付合同总金额的95％，剩余5％待验收合格保修期满后一次性无息付清。

其他要求

★1、串通投标的处置

投标人存在政府采购相关法律法规规定的属于投标人相互串通投标情形的，投标无效。

投标人串通投标中标的，其行为是在签订合同生效之前被认定的，则中标无效；采购人可以重新开展招标采购活动，也可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商。

投标人串通投标中标的，其行为是在签订合同生效之后被证实的，则认定为投标人的违约行为，按合同约定承担违约责任，采购人有权终止合同。

上述串通投标行为，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依据相关法律规定处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

★2、不参与串通投标承诺

投标人须承诺在本项目招投标活动中，不参与各种情形的串通投标等违法违规行为。（提供加盖投标人单位公章的承诺函，格式自拟）